Teklif No	:26/578

Talep Eden Birim	: ÇOCUK HASTALIKLARI A.D.

SON TEKLİF:9.04.2026

| Sıra No | Malzeme Cinsi | Miktar | Birim | Birim Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MASKE NAZAL BAĞLAMA SETLİ NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI (BEBEK) | 250 | ADET |  |
| 2 | MASKE NAZAL BAĞLAMA SETLİ NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI (PEDİATRİK) | 350 | ADET |  |
| 3 | MASKE NAZAL BAĞLAMA SETLİ NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI (ÇOCUK) | 100 | ADET |  |
| 4 | SOLUNUM İÇİN KAPNOGRAM LİNE (PEDİATRİK) | 150 | ADET |  |
| 5 | PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ SETİ NO:12 (PEG SET ÇOCUK) | 3 | ADET |  |
| 6 | LANSET CİLT PRİC TESTİ İÇİN (PEDİATRİK) | 10.000 | ADET |  |
| 7 | SET CPAP (MASKE PEEP VALVİ SET) PEDİATRİK | 500 | ADET |  |
| 8 | SOLUNUM İÇİN KAPNOGRAM LİNE (ENTÜBE) | 100 | ADET |  |
| 9 | PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ SETİ NO:14 (PEG SET ÇOCUK) | 5 | ADET |  |
| 10 | PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ SETİ NO:16 (PEG SET ÇOCUK) | 10 | ADET |  |
| 11 | BİPAP SOLUNUM DEVRESİ NONİNVAZİV | 100 | ADET |  |
| 12 | ÇOKLU UYGULAMALI İNFÜZYON SETİ | 6.000 | ADET |  |
| 13 | ARTER VEN SETİ (BEBEK) | 50 | ADET |  |
| 14 | ALETLİ PERİTON DİYALİZİ SETİ (ÇOCUK İÇİN) | 100 | ADET |  |
| 15 | CAPD KİLİTLİ TİTANYUM ADAPTÖR | 5 | ADET |  |
| 16 | CAPD ULTRA TRANSFER SET | 10 | ADET |  |
| 17 | PERİTON DİYALİZ KATETERİ PEDİATRİK GEÇİCİ 30 CM | 10 | ADET |  |
| 18 | PERİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK | 200 | ADET |  |
| 19 | PERİTON DİYALİZ KATETERİ PEDİATRİK GEÇİCİ 20 CM | 10 | ADET |  |
| 20 | PERİTON LAVAJ SETİ | 100 | ADET |  |
| 21 | PERİTON DİYALİZ KATETERİ PEDİATRİK KALICI 30 CM | 10 | ADET |  |
| 22 | HİCKMAN KATETER 7F ÇİFT LÜMENLİ | 5 | ADET |  |
| 23 | VENTİLATÖR SETİ ÇİFT ISITICILI MEMBRANLI PEDİATRİK (ÜST DÜZEY) | 100 | ADET |  |
| 24 | İLAÇ HAZNESİ VİBRONİK | 200 | ADET |  |
| 25 | SANTRAL VENÖZ KATETER SABİTLEYİCİSİ | 5.000 | ADET |  |
| 26 | İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ | 200 | ADET |  |
| 27 | ARA UZATMA HATTI KATETER MOUNT (L ŞEKİLLİ) PEDİATRİK | 200 | ADET |  |
| 28 | KANÜL IV NO:24 (SARI) | 60.000 | ADET |  |
| 29 | PORT İĞNESİ 22G-15 MM | 100 | ADET |  |
| 30 | MASKE NAZAL BAĞLAMA SETLİ NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI (YENİ DOĞAN) | 350 | ADET |  |
| 31 | MASKE NAZAL BAĞLAMA SETLİ NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI (PREMATÜRE) | 150 | ADET |  |
| 32 | VENTİLATÖR SETİ ÇİFT ISITICILI MEMBRANLI PEDİATRİK | 500 | ADET |  |
| 33 | UMBLİKAL KATETER 4F | 250 | ADET |  |
| 34 | UMBLİKAL KATETER 5F | 100 | ADET |  |
| 35 | FOTOTERAPİ GÖZ BANDI NO:1 | 300 | ADET |  |
| 36 | FOTOTERAPİ GÖZ BANDI NO:2 | 300 | ADET |  |
| 37 | YAPIŞKAN ÇIKARICI SPREY | 200 | ADET |  |
| 38 | LANSET | 20.000 | ADET |  |
| 39 | TANSİYON MANŞONU TEKLİ NO:2 | 50 | ADET |  |
| 40 | TANSİYON MANŞONU TEKLİ NO:3 | 200 | ADET |  |
| 41 | VENTİLATÖR SETİ ÇİFT ISITICILI MEMBRANLI YENİ DOĞAN | 50 | ADET |  |
| 42 | NİTRİK OKSİT GAZI ( LİTRE) | 60 | LİTRE |  |
| 43 | AKIŞ SENSÖRÜ | 20 | ADET |  |
| 44 | KAPİLER TÜP 100 UL | 2.000 | ADET |  |
| 45 | ENTÜBASYON TÜPÜ BALONSUZ NO:2.5 | 100 | ADET |  |
| 46 | ENTÜBASYON TÜPÜ BALONSUZ NO:3 | 100 | ADET |  |
| 47 | ENTÜBASYON TÜPÜ BALONSUZ NO:3.5 | 200 | ADET |  |
| 48 | FOTOTERAPİ GÖZ BANDI NO:3 | 300 | ADET |  |
| 49 | SANTRAL VENÖZ KATATER 3F TEK LÜMENLİ | 40 | ADET |  |
| 50 | SANTRAL VENÖZ KATATER 2F TEK LÜMENLİ | 50 | ADET |  |
| 51 | DEZENFEKTAN (KÜVEZ TEMİZLEYİCİ) | 400 | ADET |  |
| 52 | KOLOSTOMİ BANDI (ADAPTÖR) 27 MM | 200 | ADET |  |
| 53 | KOLOSTOMİ BANDI ( ADAPTÖR ) 40 MM | 200 | ADET |  |
| 54 | KOLOSTOMİ BANDI ( ADAPTÖR ) 50 MM | 200 | ADET |  |
| 55 | KOLOSTOMİ TORBASI 27 MM | 200 | ADET |  |
| 56 | KOLOSTOMİ TORBASI 40 MM | 200 | ADET |  |
| 57 | KOLOSTOMİ TORBASI 50 MM | 200 | ADET |  |
| 58 | KOLOSTOMİ PASTASI | 50 | ADET |  |
| 59 | ENJEKTÖR (PERFÜZÖR) IŞIĞA DİRENÇLİ 10 CC | 2.000 | ADET |  |
| 60 | ENJEKTÖR (PERFÜZÖR) IŞIĞA DİRENÇLİ 20 CC | 1.000 | ADET |  |
| 61 | ENJEKTÖR (PERFÜZÖR) IŞIĞA DİRENÇLİ | 1.000 | ADET |  |
| 62 | LİNE (PERFÜZYON CİHAZI İÇİN) IŞIĞA DİRENÇLİ | 4.000 | ADET |  |
| 63 | FLOW SENSÖR KABLOSU(DRAGER 8000 PLUS) | 10 | ADET |  |
| 64 | FLOW SENSÖR KABLOSU (DRAGER VN600) | 10 | ADET |  |
| 65 | FLOW SENSÖR (LEONİ) | 30 | ADET |  |
| 66 | FLOW SENSÖR KABLOSU (LEONİ) | 10 | ADET |  |
| 67 | CİLT ISI PROBU (OKUMAN MARKA AÇIK YATAK İÇİN) | 6 | ADET |  |
| 68 | AKIŞ SENSÖRÜ KILIFI | 15 | ADET |  |
| 69 | OKSİJEN SATURASYON PROBU KABLOSU (PHİLİPS) | 20 | ADET |  |
| 70 | ASPİRASYON SETİ (KEMİK İLİĞİ ASP. İĞNESİ) NO:16 | 200 | ADET |  |
| 71 | TANSİYON MANŞONU TEKLİ NO:6 | 100 | ADET |  |
| 72 | TANSİYON MANŞONU TEKLİ NO:8 | 50 | ADET |  |
| 73 | TANSİYON MANŞONU TEKLİ NO:9 | 50 | ADET |  |
| 74 | TANSİYON MANŞONU TEKLİ NO:7 * | 100 | ADET |  |
| 75 | EEG PASTASI | 100 | ADET |  |
| 76 | BİBERON (CAM) | 200 | ADET |  |
| 77 | DİSTİLE SU (STERİL - 1000 ML) (CAM ŞİŞE) | 300 | ADET |  |
| 78 | DİFFÜZÖR MASKE PEDİATRİK | 300 | ADET |  |

1-İHALE YAKLAŞIK MALİYETİ İÇİN KULLANILACAKTIR.

2-ŞARTNAMELER SATINALMA BÜROSUNDAN TEMİN EDİLEBİLİR.

3-MALZEME LİSTESİNİ  http://www.meramtip.com.tr/ihale.php ADRESİNDEN ALABİLİRSİNİZ.

4-PROFORMALARINIZDA LÜTFEN TEKLİF NUMARAMIZI YAZINIZ

5-YAKLAŞIK MALİYET, FİRMAYI TEMSİL EDEN ANTETLİ KÂĞIDA YAZILACAKTIR.

6-VERİLEN FİYATLAR K.D.V. HARİÇ OLACAKTIR

meramtipsatinalma@gmail.com

1-2-3 NOLU KALEM

Üst Düzey Yenidoğan-Pediatrik Nazal Yüksek Akış Sistemi Kanülü Teknik Şartnamesi

- Kanüller nazal yüksek akış sistemleri için özel üretilmiş olmalıdır. Nazal Yüksek Akış cihazında, Nazal Yüksek akış sisteminde ve ventilatörün nazal yüksek akış (oksijen terapi) modunda kullanılabilmelidir.

- Teklif edilecek Nazal Yüksek Akış kanülünün, ventilatörde ve blenderli sistemde kullanılabilmesi için ayrı ayrı kitleri bulunmalıdır, istenildiğinde satın alınarak uygulama yapılabilmelidir.

- Nazal yüksek akış kanüllerinin XS, S, M, L, XL ve XXL olarak hasta gruplarında kullanılabilmesi için renk kodlu 6 (altı) farklı boyu olmalıdır. Xsmall ve XXlarge boylar geniş hasta aralığında tedavi için öneme haizdir.

- Kanüllerin XSmall boyu 1000 gram altındaki bebeklerin dahi tedavisine yardımcı olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır ve 0,5-8 Litre/dakika aralığındaki akışlarda çalışabilmelidir.

- Kanüllerin XXLarge boyu yüksek akış cihazlarıyla yapılan tedavide 50 Litre/Dakika akışa kadar çalışacak ve büyük çocukların tedavisine yardımcı olacak şekilde yapışkan bantlı spiralli olmalıdır.

- Kanül ağırlıkları çok hafif olmalıdır bu sayede bebeğe acıtasyon yapmamalıdır. Yenidoğan kanül ağırlıkları 16 gramı geçmemelidir.

- Nazal kanülün septum kısmı, tedavi esnasında veya hastanın pozisyon değişikliklerinde burundan çıkma durumunu en aza indirgeyen kavisli dalga formuna benzer özellikte ve yanağa yapıştırılan bant kısımları hareket ettirildiğinde dahi septum kısmı buna bağlı olarak şeklini koruyacak özellikte güçlendirilmiş olmalıdır. Sistemden gelen akışı en doğru şekilde hastaya iletmelidir.

- Kanüllerin prong birleşim yeri esnek ve sağlam olmalıdır gerginlik esnasında kolayca kopmamalıdır.

- Kanüllerin kink olup tıkanma oluşturmaması için spiral telli yapıya sahip olmalıdır. Spiral telin yapısı ABS formunda paslanmaz çelik yapıda olacak ve firma kataloğunda gösterilebilecektir.

- Kanüllerin spiral telli yapıya sahip olması iki taraftanda kesintisiz akış sağlamak ve tedavinin aksamaması için öneme haizdir.

- Kanüller hastaya bağlantı için hidrocolloid band sistemi içermeli sabitleme sadece yanak kısımlarında olmalı kanülün alt kısmı cırtcırt sistemli olmalıdır, bu sayede septumda oluşabilecek sıkıntılar ortadan kaldırılabilmelidir.

- Band sistemi hidrocolloid bazlı olması ve hasta yüzünde herhangi bir cilt hasarı bırakmayacak özellikte olmalıdır. Hidrocolloid özellik orijinal katalogda yer almalıdır.

- Kanüller ile beraber hastalarda nazogastrik uygulama yapılmak istenmesi durumunda, nazogastrik sondanın sabitlemesini kolaylaştırmak amacıyla kanüller ile uyumlu ayrıca satın alınabilecek aynı marka hidrocolloid özellikli band temin edilebilmelidir.

- Kanüllerin düşük ve yüksek akış aralıklarında kullanıma uygun olması gerekmektedir.

- Hangi boy kanülden ne kadar alınacağı üniteler tarafından belirlenecektir. Yenidoğan ve pediatri klinikleri ortak kullanım sağlayacaktır.

- Kanüller 0,5-25 Litre/Dakika akış aralığında kullanılabilir olmalıdır. XXL boy 50 Litre/Dakika akışa kadar çalışabilmelidir.

- XXL boy kanüller, hastanın manyetik rezonans (MR) görüntülemesi ihtiyacı olması durumunda kullanılabilir özellikte yapıya sahip olmalıdır.

- Teklif edilecek kanül gerektiğinde Nazal Yüksek Akış Setine doğrudan bağlanabilmeli ve tam uyumlu çalışabilmelidir. Araya takılabilecek orjinal olmayan konnektörler akışı etkileyebileceği için kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Kanüller su birikmesini minimumda tutacak tasarım ve malzemeye sahip olmalı bu sayede içerisinde su birikmesini önleyebilmelidir.

- Minimum yoğuşma özelliği kanülün orijinal kataloğunda yer almalıdır. Enfeksiyon güvenliği açısından bu özellik öneme haizdir.

- Kanüllerin uc kısımları 360o döner olmalıdır. Bu sayede kanülün dolanması önlenebilmelidir.

- Kanüller lateks, PVC, DEHP malzemeler içermemelidir. Orijinal katalogda bu husus yer almalıdır.

- Ürün paketi üzerinde DEHP ve Phalalat içermediğine dair ibare yer almalıdır. Hasta sağlığı açısından önem arz etmektedir.

- Teklif edilecek kanül tek bir paket içerisinde ve paketinin üzerinde standart olarak marka, model, ubb, lot, CE ve menşeinin yazmasının haricinde ayrıca karekod barkodu bulunmalıdır.

- Alınacak kanüller aynı marka HFNC cihazıyla ve aynı marka devresiyle uyumlu olmalı bu belgelendirilebilmelidir. Sistem güvenliği ve tedavi bütünlüğü açısından bu durum öneme haizdir.

- Ürün paketinin üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri orijinal etiketle yer almalıdır.

- Alınacak kanüller ve kitler ile beraber aşağıdaki özelliklere haiz 50 adet nazal yüksek akış cihazı kullanıma bırakılacaktır.

ISITICILI NEMLENDİRİCİLİ NAZAL YÜKSEK AKIŞ CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz yoğun bakım, servis, acil ünitelerinde yetişkin-pediatrik nazal DPAP ve trakeostomi uygulamalı hastalarda yüksek akış değerlerinde nem terapisi uygulamalarında kullanılabilecek özellikte tasarlanmış olmalıdır.

- Cihazın üzerinde havayolu solunum gazı sıcaklığını, oksijen fraksiyonunu ve akış miktarını sürekli olarak görüntüleyen digital bir gösterge olmalıdır.

- Ünite en fazla 4 Kg ağırlığında olmalı ve taşınabilirliği bu sayede üst düzeyde olmalıdır.

- Cihaz bir oksijen kaynağına bağlandığında entegre hava sistemi yardımı ile 2-60 Litre/Dakika aralığında 1’er Litre/Dakika adımlarla, akış ayarlanabilmelidir. Hastaya verilecek gaz akışındaki oksijen %21 ila %95 arasında monitörize edilerek ayarlanabilir olmalı, oksijen dışında başka bir basınçlı gaz kaynağına gerek duymamalıdır.

- Cihaz istenildiğinde harici oksijen sistemine bağlı olmadan da nem terapisinde kullanılabilir olmalıdır.

- Cihazda kullanılan oksijen sensörünün miadlı olmaması tercih sebebidir. Miadlı olan oksijen sensörleri orijinal katalogda yer alan değişim süresinde firma tarafından düzenli olarak değiştirilmelidir.

- Cihaz her akış değerinde hastaya doğal nemin (37ºC ve 44 mg/litre) verilmesini sağlayabilmelidir ve bunu doğrulamak için bir akış ve ısı ölçer kullanmalıdır.

- Isı ve akış ölçer sisteme entegre olmalı herhangi bir kablo bağlantısıyla kullanıcıya ek iş getirmemelidir.

- Ek kablo bağlantısına haiz cihazlar enfeksiyon riski açısından kabul edilmeyecektir.

- Cihaz pediatrik hastalarda 34 ºC ve 2-25 Litre/dakika aralığında yüksek akış yapmalıdır.

- Yüksek akış nemlendirici sistemi kendine özel üst düzey teknolojili dezenfeksiyon sistemine sahip olmalıdır. Bu sayede hasta enfeksiyon güvenliği sağlanabilmelidir.

- Dezenfeksiyon sistemi olmayan cihazlar enfeksiyon güvenliği açısından kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Dezenfeksiyon sistemi 85ºC sıcaklığın üstünde yaklaşık 55dk içerisinde cihazın kendini dezenfekte edebilmesini ve diğer hastalar için kullanıma hazır hale getirebilmesini sağlamalıdır.

- Dezenfeksiyon işleminde kullanılacak sistemler hasta sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamalıdır. Kullanılan yöntemde cihaz içerisinde herhangi bir partikül ya da gaz birikintisi kalmayacak şekilde dezenfeksiyon yapılmalıdır.

- Cihazın kullanım kolaylığı açısından Türkçe dil seçeneği olmalıdır.

- Cihazda alarmlar sesli ve görsel olarak cihaz ekranında belirmelidir. Bu sayede kullanıcı alarmın sebebini rahat bir şekilde görebilmelidir.

- Cihazda kullanılacak hava-partikül filtresi kullanım ömrünü her tamamladığında firma tarafından değiştirilmelidir.

- Cihazlarda aşağıdaki aksesuarlar bulunmalıdır.

- Dezenfeksiyon kiti

- Oksijen girişi uzatma kiti

- Askı Etiketi

- Yedek Hava Filitresi

- Ayaklı Sistem Sehpası ve su torbası

4 NOLU KALEM

KAPNOGRAF LINE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapnograf Lıne; mikrostream metodu ile ölçüm yapan cihazlarda End-tidal örneklemesi yapabilmelidir.

- Kapnograf Lıne ventilatöre bağlı hastalarda kullanılabilmeli, hasta devresine bağlanabilmesi için adaptörü olmalıdır. Filterline’ın entübe edilmemiş hastalarda da nasal olarak kullanılabilmelidir.

- Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelarda adaptörün ölü boşluğu 8 cc.’den az olmalıdır.

- Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelarda setin uzunluğu en az 2 m. Olmalıdır.

- Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelarda set en az 72 saat sürekli kullanıma müsait olmalıdır.

- Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelar pediatrik ve yetişkin hastalarda 4 mm.’den büyük entübasyon tüpleri ile kullanılabilmelidir.

- Non-Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelaren az 24 saat sürekli kullanıma müsait olmalıdır.

- Non-Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelar; en az 2 m. Olmalıdır.

- Endoskopi, Bronokospi uygulamalarında kullanılmak üzere spesifik Kapnograf Lıne tercihi olmalıdır.

- Non-entübe ve entübe kullanılacak Kapnograf Lınelar; yoğunbakım şartlarında nemlendirme uygulanan hastalarda kullanılabilmesi için hydrophobic filtresi olmalıdır.

- Yüklenici firma yukarıdaki özellikleri bulunan 300 adet Kapnograf Lıne karşılığında, aşşağıda özellikleri bulunan 1 adet Kapnograf cihazını Konsinye olarak hastane kullanımına verilecektir.

- Cihaz hem mekanik ventilasyon uygulanan hem de spontan solunumu olan hastalarda arter kanındaki oksijen saturasyonu non-invaziv olarak ve hastanın soluduğu havadaki ETCO2 seviyesini sürekli olarak ölçmeli ve göstermelidir. Cihaz hem entübe edilmiş hem de entübe olmayan hastalarda kullanılabilmelidir.

- Non invaziv olarak kullanılan hatlarda aynı zamanda yetişkin hastalara oksijen verilebilmelidir.

- Cihazın Ekran Büyüklüğü en az 6.4 inch  olmalıdır.

- Cihazda SpO2, nabız (PR), EtCO2, solunum sayısı (RR), FiCO2 parametreleri takip edilebilmelidir.

- Cihaz SpO2, nabız (PR), EtCO2, solunum sayısı (RR) parametrelerini belirli bir algoritmada hesaplayarak yetişkin hastaya ait IPI (Integrated Pulmonary Index) skalasını göstermelidir. Bu skala kullanıcıyı hastaya müdahele edilmesi gereken durumlarda uyarmalıdır.

- Cihazın ekranında SpO2, PR, EtCO2 , RR parametreleri ile beraber SPO2 (plethsimografik) ve CO2 dalga formlarını da göstermeli ve pulse şiddetini gösterir logaritmik bar olmalıdır.

- Cihazın saturasyon ölçüm sınırı %1-100 arası olmalıdır.

- Cihazın nabız ölçüm aralığı 20-250 atım/dakika olmalıdır.

- Cihazın EtCO2 ölçüm aralığı 0-150 mmHg arasında olmalıdır.

- Cihazın solunum ölçüm aralığı 0-150 Nefes/dk olmalıdır.

- Cihazda EtCO2 yüksek ve düşük alarm, SPO2 yüksek ve düşük , solunum sayısı yüksek ve düşük , IPI düşük (Integrated Pulmonary Index) alarm için ayarlanabilir alarm limitleri bulunmalıdır.

- EtCO2 ölçüm tekniği microstream olmalıdır.

- Cihazın EtCO2 ölçümü için kullandığı örnekleme miktarı en fazla 50 ml/dak olmalıdır.

- Cihazın ölçüm response zamanı yetişkinler için 2,95 sn olmalıdır.

- Cihazın dahili bataryası olmalı ve batarya tam şarjlı iken cihazı 2,5  saate kadar çalıştırabilmelidir. Cihaz 220V/50Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmeli ve şebeke gerilimine bağlı iken batarya otomatik olarak şarj olmalıdır.

- Cihaz ve Kapnograf Lıne birebir uyumlu olmalıdır.

- Cihaz ve Kapnograf Lıne denendikten sonra uygunluk verilecektir.

5 NOLU KALEM

PERKUTAN GASTROSTOMİ SETİ (PEGSET) ŞARTNAMESİ

- Set içerisinde 1 adet silikondan üretilmiş 12 beslenme tüpü olmalıdır.

- Tüpün üzerinde işaretleme içi skalası olmalıdır.

- Kilitleme sistemi olmalıdır.

- Bolus adaptörü olmalıdır.

- Pull tip olmalıdır.

- 1 adet scalpel olmalıdır.

- 1 adet bistüri veya makas olmalıdır.

- 1 adet 5lik şırınga olmalıdır.

- 1 adet drape olmalıdır.

- 1 adet Trekar olmalıdır.

- Set halinde steril orjinal ambalajında olmalıdır.

- 18 ay miadlı olmalıdır.

6 NOLU KALEM

PRICK TEST LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Sadece cilt prick alerji test uygulamasında kullanılmalıdır.

2- Ucu 1 mm olup, yalnızca yüzeysel cilde uygulamaya yapmaya imkan veren olmalıdır.

3-  Özel bir çelik alaşımdan yapılmış olmalıdır.

4- Tek kullanımlık olmalıdır.

5- Raf ömrü en az 60 (altmış) ay olmalıdır.

6- Steril olmalıdır.

7- Kolay açılabilir olmalıdır.

8- Ürünü teklif eden firma ürüne ilişkin uluslar arası kabul görmüş yayınlardan referans verebilmelidir.

9- Test esnasında ürünün farklı açılarda cilde teması halinde  epidermise mm girebilmelidir. Böylece yanlış negatifliklerin önüne geçilebilmektedir.

7 NOLU KALEM

Üst Düzey Nazal Yüksek Akış Kiti Teknik Şartnamesi

1- Nazal yüksek akış kiti ısıtıcılı hortum hattı, su haznesi (chamber), chamber cihaz dirsek ara bağlantı parçasından oluşmalıdır.

2-Nazal yüksek akış kitinin hortum hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır.

3- Nazal yüksek akış kitinin içerisinde spiral ısıtma telleri bulunmalı hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenebilmelidir. Su yoğuşmasını önleyici teknoloji orijinal kataloğunda yer almalıdır.

4- Nazal yüksek akış hortum kiti uzunluğu en az 1,7 metre olmalıdır.

5- Nazal yüksek akış kiti paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır.

6- Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde bulunan şamandıralardan birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci bir şamandıra bulunmalıdır. Bu sayede cihaz ve kit içerisine su kaçmasını güvence altına almalıdır.

7- Nazal yüksek akış kiti 2 lt/dk akıştan en az 60 lt/dk akışa kadar çalışabilmelidir.

8- Hasta devresi içerisine ısı ve akış probu entegre edilmiş olmalı ve bu sayede ek kablo bağlantısına gerek duymamalıdır. Bu sayede kablo temizliği ve kablo aksamına sıvı teması gibi enfeksiyon ve güvenlik riski doğurmamalıdır.

9- Nazal yüksek akış kitinin girişi hem pediatrik hemde erişkin hasta arayüzleriyle uyumlu olmalıdır.

10- Kit içerisinde nazal yüksek akış cihazına bağlantı köprü ara parçası bulunmalıdır. Bu sayede cihaz ile uyumu kolay olmalıdır.

11- Nazal yüksek akış kitinin aerogen nebulizasyon tedavisine olanak sağlayan başka bir kiti de bulunmalı, kliniğin talep etmesi halinde teslim edilecek kitlerin bir kısmı bu şekilde olmalıdır.

12- Nazal yüksek kitinin NIV solunum problemlerine,  tedavi protokolü oluşturmak için  kanül ve kit birbirine tam adaptif olmalı ve uyumsuzluk problemi engellenmelidir. Kit ve kanül alımı beraber değerlendirilecektir. Orijinal kataloglarda ürünlerin birbirleri ile tam uyumlu olduğuna dair ibare yer almalıdır. Farklı markalardan toplama ürünler güvenlik riski oluşturacağından kabul edilmeyecektir.

13- Ürünün 14 gün kullanılabilir olduğu kılavuzunda açıkça belirtilmelidir.

14- Alınacak arayüz kanül ve kit ile beraber özel dezenfeksiyon sistemine sahip aşağıdaki özelliklere haiz nazal yüksek akış cihazından 50 adet verilecektir.

ISITICILI NEMLENDİRİCİLİ NAZAL YÜKSEK AKIŞ CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

15- Cihaz yoğun bakım, servis, acil ünitelerinde yetişkin-pediatrik nazal BPAP ve trakeostomi uygulamalı hastalarda yüksek akış değerlerinde nem terapisi uygulamalarında kullanılabilecek özellikte tasarlanmış olmalıdır.

16- Cihazın üzerinde havayolu solunum gazı sıcaklığını, oksijen fraksiyonunu ve akış miktarını sürekli olarak görüntüleyen digital bir gösterge olmalıdır.

17- Ünite en fazla 4 Kg ağırlığında olmalı ve taşınabilirliği bu sayede üst düzeyde olmalıdır.

18-Cihaz bir oksijen kaynağına bağlandığında entegre hava sistemi yardımı ile 2-60 Litre/Dakika aralığında 1’er Litre/Dakika adımlarla, akış ayarlanabilmelidir. Hastaya verilecek gaz akışındaki oksijen %21 ila %95 arasında monitörize edilerek ayarlanabilir olmalı, oksijen dışında başka bir basınçlı gaz kaynağına gerek duymamalıdır.

19- Cihaz istenildiğinde harici oksijen sistemine bağlı olmadan da nem terapisinde kullanılabilir olmalıdır.

20- Cihazda kullanılan oksijen sensörünün miadlı olmaması tercih sebebidir. Miadlı olan oksijen sensörleri orijinal katalogda yer alan değişim süresinde firma tarafından düzenli olarak değiştirilmelidir.

21- Cihaz her akış değerinde hastaya doğal nemin (37ºC ve 44 mg/litre) verilmesini sağlayabilmelidir ve bunu doğrulamak için bir akış ve ısı ölçer kullanmalıdır.

22- Isı ve akış ölçer sisteme entegre olmalı herhangi bir kablo bağlantısıyla kullanıcıya ek iş getirmemelidir.

23- Ek kablo bağlantısına haiz cihazlar enfeksiyon riski açısından kabul edilmeyecektir.

24- Cihaz pediatrik hastalarda 34 ºC ve 2-25 Litre/dakika aralığında yüksek akış yapmalıdır.

25- Yüksek akış nemlendirici sistemi kendine özel üst düzey teknolojili dezenfeksiyon sistemine sahip olmalıdır. Bu sayede hasta enfeksiyon güvenliği sağlanabilmelidir.

26- Dezenfeksiyon sistemi olmayan cihazlar enfeksiyon güvenliği açısından kesinlikle kabul edilmeyecektir.

27- Dezenfeksiyon sistemi 85ºC sıcaklığın üstünde yaklaşık 55dk içerisinde cihazın kendini dezenfekte edebilmesini ve diğer hastalar için kullanıma hazır hale getirebilmesini sağlamalıdır.

28- Dezenfeksiyon işleminde kullanılacak sistemler hasta sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamalıdır. Kullanılan yöntemde cihaz içerisinde herhangi bir partikül ya da gaz birikintisi kalmayacak şekilde dezenfeksiyon yapılmalıdır.

29- Cihazın kullanım kolaylığı açısından Türkçe dil seçeneği olmalıdır.

30- Cihazda alarmlar sesli ve görsel olarak cihaz ekranında belirmelidir. Bu sayede kullanıcı alarmın sebebini rahat bir şekilde görebilmelidir.

31- Cihazda kullanılacak hava-partikül filtresi kullanım ömrünü her tamamladığında firma tarafından değiştirilmelidir.

32- Cihazlarda aşağıdaki aksesuarlar bulunmalıdır.

a) Dezenfeksiyon kiti

b) Oksijen girişi uzatma kiti

c) Askı Etiketi

d) Yedek Hava Filitresi

e) Ayaklı Sistem Sehpası ve su torbası

8 NOLU KALEM

KAPNOGRAF LINE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Kapnograf Lıne; mikrostream metodu ile ölçüm yapan cihazlarda End-tidal örneklemesi yapabilmelidir.

2-Kapnograf Lıne ventilatöre bağlı hastalarda kullanılabilmeli, hasta devresine bağlanabilmesi için adaptörü olmalıdır. Filterline’ın entübe edilmemiş hastalarda da nasal olarak kullanılabilmelidir.

3-Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelarda adaptörün ölü boşluğu 8 cc.’den az olmalıdır.

4-Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelarda setin uzunluğu en az 2 m. Olmalıdır.

5-Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelarda set en az 72 saat sürekli kullanıma müsait olmalıdır.

6-Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelar pediatrik ve yetişkin hastalarda 4 mm.’den büyük entübasyon tüpleri ile kullanılabilmelidir.

7-Non-Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelaren az 24 saat sürekli kullanıma müsait olmalıdır.

8-Non-Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Lınelar; en az 2 m. Olmalıdır.

9-Endoskopi, Bronokospi uygulamalarında kullanılmak üzere spesifik Kapnograf Lıne tercihi olmalıdır.

10- Non-entübe ve entübe kullanılacak Kapnograf Lınelar; yoğunbakım şartlarında nemlendirme uygulanan hastalarda kullanılabilmesi için hydrophobic filtresi olmalıdır.

11-Ürün ithal ise ISO, CE gibi uluslararası satandartlar belgesine, yerli ise TSE belgesine sahip olmalı ve teklif ile beraber verilmelidir.

12- Yüklenici firma yukarıdaki özellikleri bulunan Kapnograf Lınelar ile birlikte aşşağıda özellikleri bulunan 1 adet Kapnograf cihazını Konsinye olarak hastane kullanımına verilecektir.

13-Cihaz hem mekanik ventilasyon uygulanan hem de spontan solunumu olan hastalarda arter kanındaki oksijen saturasyonu non-invaziv olarak ve hastanın soluduğu havadaki ETCO2 seviyesini sürekli olarak ölçmeli ve göstermelidir. Cihaz hem entübe edilmiş hem de entübe olmayan hastalarda kullanılabilmelidir.

14-Non invaziv olarak kullanılan hatlarda aynı zamanda yetişkin hastalara oksijen verilebilmelidir.

15-Cihazın Ekran Büyüklüğü en az 6.4 inch  olmalıdır.

16-Cihazda SpO2, nabız (PR), EtCO2, solunum sayısı (RR), FiCO2 parametreleri takip edilebilmelidir.

17Cihaz SpO2, nabız (PR), EtCO2, solunum sayısı (RR) parametrelerini belirli bir algoritmada hesaplayarak yetişkin hastaya ait IPI (Integrated Pulmonary Index) skalasını göstermelidir. Bu skala kullanıcıyı hastaya müdahele edilmesi gereken durumlarda uyarmalıdır.

18-Cihazın ekranında SpO2, PR, EtCO2 , RR parametreleri ile beraber SPO2 (plethsimografik) ve CO2 dalga formlarını da göstermeli ve pulse şiddetini gösterir logaritmik bar olmalıdır.

19-Cihazın saturasyon ölçüm sınırı %1-100 arası olmalıdır.

20-Cihazın nabız ölçüm aralığı 20-250 atım/dakika olmalıdır.

21-Cihazın EtCO2 ölçüm aralığı 0-150 mmHg arasında olmalıdır.

22-Cihazın solunum ölçüm aralığı 0-150 Nefes/dk olmalıdır.

23-Cihazda EtCO2 yüksek ve düşük alarm, SPO2 yüksek ve düşük , solunum sayısı yüksek ve düşük , IPI düşük (Integrated Pulmonary Index) alarm için ayarlanabilir alarm limitleri bulunmalıdır.

24-EtCO2 ölçüm tekniği microstream olmalıdır.

25-Cihazın EtCO2 ölçümü için kullandığı örnekleme miktarı en fazla 50 ml/dak olmalıdır.

26-Cihazın ölçüm response zamanı yetişkinler için 2,95 sn olmalıdır.

27-Cihazın dahili bataryası olmalı ve batarya tam şarjlı iken cihazı 2,5  saate kadar çalıştırabilmelidir. Cihaz 220V/50Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmeli ve şebeke gerilimine bağlı iken batarya otomatik olarak şarj olmalıdır.

28- Cihaz ve Kapnograf Lıne birebir uyumlu olmalıdır.

29- Cihaz ve Kapnograf Lıne denendikten sonra uygunluk verilecektir.

9 NOLU KALEM

PERKUTAN GASTROSTOMİ SETİ (PEGSET) NO:14 ŞARTNAMESİ

- Set içerisinde 1 adet silikondan üretilmiş 14 beslenme tüpü olmalıdır.

- Tüpün üzerinde işaretleme içi skalası olmalıdır.

- Kilitleme sistemi olmalıdır.

- Bolus adaptörü olmalıdır.

- Pull tip olmalıdır.

- 1 adet scalpel olmalıdır.

- 1 adet bistüri veya makas olmalıdır.

- 1 adet 5lik şırınga olmalıdır.

- 1 adet drape olmalıdır.

- 1 adet Trekar olmalıdır.

- Set halinde steril orjinal ambalajında olmalıdır.

- 2 yıl miadlı olmalıdır.

10 NOLU KALEM

PERKUTAN GASTROSTOMİ SETİ (PEGSET) NO:16 ŞARTNAMESİ

- Set içerisinde 1 adet silikondan üretilmiş 16 beslenme tüpü olmalıdır.

- Tüpün üzerinde işaretleme içi skalası olmalıdır.

- Kilitleme sistemi olmalıdır.

- Bolus adaptörü olmalıdır.

- Pull tip olmalıdır.

- 1 adet scalpel olmalıdır.

- 1 adet bistüri veya makas olmalıdır.

- 1 adet 5lik şırınga olmalıdır.

- 1 adet drape olmalıdır.

- 1 adet Trekar olmalıdır.

- Set halinde steril orjinal ambalajında olmalıdır.

- 2 yıl miadlı olmalıdır.

11 NOLU KALEM

BİPAP SOLUNUM DEVRESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- Hortum 170-180 cm uzunluğundadır.

2- PVC içermeyen P.P malzemeden üretilmiştir.

3- Bir adet her devrede  Oksijen portu ve hortumu olmalıdır.

4- Smooth bore yapıdadır. Dış yüzü spiralli kırılmaları engelleyici; iç yüzeyi düz yapıdadır.

5- Hortum tek kullanımlıktır.

6- ÜTS kaydı bulunmaktadır.

7- Başlıkları esnek, maske veya cihaza bağlantısı kolaydır.

8- Hortumlarda koku olmamaktadır.

12 NOLU KALEM

ÇOKLU İNFÜZYON UYGULAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-  Set ilaç ve sıvı göndermeye uygun olmalıdır.

2- Set ışıktan korumalı renkte ve özellikte olmalıdır.

3- Setin ucunda serum torbasına giren, havalandırmalı ve hidrofobik filtreli keskin delici uç bulunmalıdır.

4- Setin üzerinde en az 20 µm filtreli damla haznesi bulunmalıdır.

5- Set üzerinde serbest akış kontrol klempi olmalıdır.

6- Setin ucunda hareketli luer kilitli konnektör bulunmalıdır.

7- Setin uzunluğu en az 250 cm (ǂ10 cm) olmalıdır.

8- Setler hastanemizde kurulu B.Braun ve Enmind marka pompalarla kullanıma uygun olmalıdır.

9- Setin cihaza giren hortumu, özel yumuşak malzemeden üretilmiş olmalıdır.

10- Sette; pompasız kullanımlar için sıvı akışını elle ayarlamaya olanak sağlayan makara klempi olmalıdır.

11- Sette serbest akışı engellemek adına aç/kapa klempi bulunmalıdır.

12- Sete hava girmesi durumunda, seti hasta damar yolundan ayırmadan içindeki havanın alınmasına uygun tasarımda olmalıdır.

13- Setin serum torbasına saplanan delici ucu ve damla haznesi arasında kalan kısmında ve distal ucunda birer adet olmak üzere toplam 2 adet fazla ilaç ilaç uygulamak amaçlı kapalı iğnesiz vafli Y-konnektör bulunacaktır.

14- Set üzerinde bulunan kapalı valfler; katetere bağlı enfeksiyonları azaltan, MR uyumlu, 7 gün 200 girişime kadar kullanılabilen, alkol, betadin ve klorheksidin gibi dezenfektanlar lipid, kan ürünleri, kemoterapi ilaçları, antineoplastik ajan ve ilaçlar ile geçimli, katetere bağlı enfeksiyon oranını azaltan, AIDS, Hepatit vb. enfeksiyonları engelleyebilecek şekilde mikrobiyolojik bariyer oluşturan özelliklerde olmalıdır.

15- Set DEHP, Phtalate ve Latex içermemelidir. Bu özellik ambalaj üzerinde görülebilmelidir.

16- Set tekli steril paketler içerisinde olmalıdır.

17- Ürün paketi etiketi üzerinde ürünün içeriği, lot no, son kullanma tarihi bilgileri ve UTS barkodu olmalıdır.

13 NOLU KALEM

BEBEK ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Setler bebek diyalize uygun olmalıdır.

- Dolum hacmi 50 – 60 ml arasında olmalıdır.

- AV Setin kan pompasına yerleştirilen hattın çapı 6,4 mm olmalıdır ve Bu paket üzerinde belirtilmelidir. Bu hattın uzunluğu 35-40 cm arasında olmalıdır.

- Arter Ven Setlerinde Drip Chamber olmalıdır.

- Arter Ven Setinde Heparin yolu olmalıdır.

- Arter setinde pre-pump basınç ölçüm hattı ve izalatörü, ven setinde drip chamber’a bağlı venöz basınç ölçümü hattı ve izalatörü bulunmalıdır.

- AV setin arter girişi ve ven çıkışında renk kodlu klemp olmadır.

- AV Set, arter ve ven hasta bağlantı girişleri luer lock olmadır.

- AV Sette numune almak ve ilaç uygulamak için silikon portlar olmadır.

- Arter ven setinde klempler bükülebilir ve tek hamlede kapatılabilir olmadır.

- AV setin ek yerlerinde hemolizeye neden olabilecek çıkıntılar bulunmamalıdır.

- Arter ven setinin kanla temas eden bölümlerinde renkli malzeme kullanılmamalıdır.

- AV sette atık torbası bulunmalıdır.

- AV Set e-beam veya buhar ile sterilize edilmiş ve projensiz olmadır.

- Son Kullanma tarihi paket üzerinde belirtilmeli ve en az 3 (üç) yıl miyadlı olmadır.

14 NOLU KALEM

PERİTON DİYALİZ SETİ, ALETLİ

1-Karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon aracılığı ile hastanın kendi karın zarını kullanarak kanın atık maddelerden temizlenmesi ve sıvı dengesinin sağlanması için üretilmiş olmalıdır.

2- Setler yedek sıvıların takılabilmesi için yetişkin veya pediatrik uç sayısı en az 3 en fazla 8 adet olmalıdır.

3-Torba bağlantıları yapılacağı setler renk kodu ile belirtilmelidir.

4-Pediatrik makine setlerinin dolum volümü 100 ml altında olmalıdır.

5-Aletli periton diyalizi sırasında periton diyaliz sıvısı ve hastanın kateteri arasında bağlantı sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır.

6- Setler steril olmalı ve kontaminasyonu önleyecek yapıda olmalıdır.

7-Tekli ambalajlar halinde bulunmalıdır.

8-Set üzerinde hastanın kendisi veya bakımı ile ilgili kişi tarafından kolaylıkla aletli periton diyaliz cihazına yerleştirilmesini temin etmek üzere rehber veya düzenleyici bulunmalıdır.

9-Aletli periton diyalizi seti, hastanede kullanılan periton diyalizi cihazı ile uyumlu olmalıdır.

10-Set aletli periton diyalizinde kullanılan diğer ürünlerle birebir uyum sağlamalıdır.

15 NOLU KALEM

PERITONEAL DIYALIZ (CAPD) KATETER ADAPTÖRÜ (TITANYUM)

Titanyumdan yapılmış, tek tek paketlenmiş steril ambalajlarda olmalıdır.

Periton diyaliz kateterine takıldıktan sonra çıkmasına engel olacak şekilde bir kitleme halkası içermeli ve bu şekilde iki parçadan oluşmalıdır.

2,64 mm – 3,30 mm iç çap ve 4,88 – 5,08 mm dış çap kalınlıktaki kateterlere takılabilmelidir.

16 NOLU KALEM

ULTRA TRANSFER SET TEKNİK ŞARTNAME

1- Ultra transfer set periton diyalizi tedavisinde, titanyum adaptör ile bağlantıyı sağlayan bir ara set olarak kullanılmalıdır.

2- Üzerinde karın içine ve dışına sıvı akışını kontrol eden  döner başlıklı klemp bulunmalıdır.

17-19 NOLU KALEM

GEÇİCİ PEDİATRİK PERİTON DİYALİZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Kateter periton diyaliz amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.

2.	Kateter pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.

3.	Kateter 12 Fr. 20 – 30 cm. ölçülerinde olmalıdır.

4.	Kateter ucunun 4 cm.’lik kısmında 32 adet yan deliği bulunmalıdır.

5.	Kateter PP( Polypropylene) materyalinden yapılmış olmalıdır.

6.	Kateter seti içinde:

·	1 adet çok delikli PP Geçici Periton diyaliz kateteri

·	1 adet paslanmaz çelik stylet

·	1 adet klempli ve ek bir medikasyon için enjeksiyon portlu connecting tube bulunmalıdır.

7.	Malzeme orijinal steril ambalajında yer almalıdır.

8.	Malzeme Uluslararası kalite belgelerinden en az birine haiz olmalıdır

18 NOLU KALEM

# CAPD Minikapak

1- Periton diyaliz tedavisi gören hastalarda, değişim işleminden sonra ultra transfer setin ucunu kapatmak amacıyla kullanılır.

2- İçinde betadinli (antiseptik) sünger olmalıdır. Steril olmalıdır.

3- Ultra transfer set ile uyumlu olmalıdır.

20 NOLU KALEM

PERİTON LAVAJ SETİ

1-Aletli periton diyalizi sırasında sistemin tümüyle kapalı hale getirilmesinde kullanılmaya uygun, özel yapıda drenaj torbaları olmalıdır.

2- Her bir torbanın kapasitesi 10-15 litre olmalıdır.

3- Sıvı yolları üzerinde bağlantıyı açıp kapatacak klempler bulunmalı ve sıvı yollarının ağızlarını kapatacak aparatları olmalıdır.

4- Torba apirojen olmalıdır.

5-Torbalar sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi ve tarihi torba üzerinde veya dış ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

6-Malzeme tekli veya ikili paketler halinde bulunmalıdır.

7-Bağlantı parçası periton diyalizi makine setleri ile uyumlu olmalıdır.

21 NOLU KALEM

PERİTON DİYALİZ KATETERİ PEDİATRİK KALICI 30 CM

- Periton katater hem cerrahi hem perkütan yolla uygulanmaya uygun olmalıdır ve periton diyalizinin sorunsuz gerçekleşmesine olanak sağlamalıdır.

- Periton katater yarı şeffaf medikal sınıf slikon malzemeden üretilmiş olup yetişkin ve pediatrik hastalar için 30-64cm uzunluğunda seçenekleri olmalıdır.

- Kateterin kalınlığı iç çapı 2,5-3.0mm, dış çapı 4,5-5.0mm veya 15F olmalıdır.

- Kateter yetişkin ve pediatrik hastalar için tek veya çift keçeli olmalıdır.

- Kateterin vücut içinde kalan kısmı helezonik kıvrımlı veya düz olmalıdır.

- Periton kataterinin kıvırımlı veya düz tübü üzerinde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri bulunmalıdır.

- Kateter üzerinde radyoopak şerit bulunmalıdır.

- Kateter steril paketlenmiş olmalıdır ve ambalajın üzerinde son kullanma tarihi vb. bilgiler yer almalıdır.

- İhtiyaç halinde kateter uç özelliğine göre değişim yapılabilmelidir.

22 NOLU KALEM

HICKMAN  UZUN SÜRELİ VENÖZ İNFÜZYON KATETERİ 7F

İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Damara iyi uyum sağlaması  için kateterin yapıldığı malzeme silikon olmalıdır ve bu da uzun dönem performansını arttırmalıdır.

- Kateterin yumuşak olması tünel açma işlemini kolaylaştırıp hasta rahatı sağlamalıdır.

- Tünelli uygulama esnek tünel açıcı spatula ile kolaylaştırılmalıdır

- Kateterin güvenliği içte poliester cuff ile sağlanmalıdır.

- Kateter setinin içinde perkütan damar girişi sağlamak için özel olarak dizayn edilmiş Vascu Sheth Introducer olmalıdır.

- Kateter lümeni hasta rahatlığını arttırmak için yuvarlak olmalıdır.

- Kateterin doğru yerleştirilmesi için lümenin uç kısmı, radyoopak  olmalıdır.

- Kateter mini kit şeklinde olmalıdır.

- Kateterin luer kısımları lüminal tanımlama için renk kodlu olmalıdır.  Lümen ölçüleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir

- Kateter 12 cm olmalıdır

- Kateterin ucu kesilebilir olmalıdır.

- Kateter iki lümenli olmalıdır.

- Çift lümenli kateter 7 F olmalıdır.

- Mini Kit içerisinde

  - 1 adet iki ümenli 90 cm uzunlukta silikon kateter bulunmalıdır.

  - 1 Adet J/Flex 100 cm guidewire bulunmalıdır.

  - 1 adet tünel açıcı bulunmalıdır.

  - 1 adet Vascu Sheath bulunmalıdır

  - Adet giriş iğnesi bulunmalıdır

  - 1 adet scalpel bulunmalıdır.

  - En az iki adet enjeksiyon kapağı bulunmalıdır.

AMBALAJ VE STERİLİZASYON

                                                               Steril , şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır

                                                               Son kullanma tarihleri kit üzerinde belirtilmelidir.

                                                               Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır.

KATETER % 100 GÖZ MUAYENESINE TABI TUTULACAKTIR.

23 NOLU KALEM

ÜST DÜZEY ÇİFT ISITICI TERTİBATLI PEDİATRİK VENTİLATÖR SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- Teklif edilen hasta seti; ısıtıcılı inspirasyon hattı, ısıtıcılı ekspirasyon hattı, basınç ölçüm hattı, farklı uygulamalar (arayüz bağlantıları için) için ISO 5356-1 standardına göre üretilmiş çok amaçlı konik konektörler ve çift şamandıralı otomatik besleme özellikli hazneden oluşmalıdır. Hasta seti tek kullanımlık olmalı ve aynı hastada kullanılmak kaydıyla teknik özelliklerini yitirmeden en fazla 14 gün kullanılabilir olmalıdır. Hasta seti doğal kauçuk lateks içermemelidir. Hasta seti yenidoğan ve çocuklarda kullanıma uygun olmalıdır.

2- Teklif edilen hasta seti paketi üzerinde üretim tarihi, üretici bilgisi, son kullanma tarihi, parti numarası, referans numarası ve CE işareti yer almalıdır.

3- Teklif edilen hasta seti; alt maddelerde yer alan teknik özelliklerin tamamına sahip olmalıdır. Tüm özellikler, üreticinin hazırladığı orijinal kullanım kılavuzunda Türkçe ve İngilizce dillerinde gösterilebilmelidir.

  - Hasta seti 300 ml ± %10 tidal hacme kadar hastaya iletim sağlayabilmelidir.

  - Hasta seti, aksesuarlı veya aksesuarsız olmak üzere 60 cmH20 basınç altında 1,20 ± 0,14 mL/cmH20 kompliyansa (uygunluk) sahip olmalıdır.

  - Hasta seti, aksesuarlı veya aksesuarsız olmak üzere 15 Litre/Dakika akışta inspirasyon hortum hattı içerisinde maksimum 0,46 ± %20 cmH20 direnç oluşturmalıdır.

  - Hasta seti, aksesuarlı veya aksesuarsız olmak üzere 15 Litre/Dakika akışta ekspirasyon hortum hattı içerisinde maksimum 1,10 ± %15 cmH20 direnç oluşturmalıdır.

  - Hasta setinin maksimum çalışma basıncı 80 cmH20 olmalıdır.

  - Hasta setini oluşturan inspirasyon hortum uzunluğu 175 cm ± %10 olmalıdır.

  - Hasta setini oluşturan ekspirasyon hortum uzunluğu 160 cm ± %10 olmalıdır.

  - Hasta seti, 60 cmH20 basınç altında en fazla 30 mL/Dakika gaz sızıntı oranına sahip olmalıdır.

  - Hasta seti aynı marka bileşenler ve nemlendirici cihazı ile beraber kullanıldığında; 20-26ºC ortam (oda) sıcaklığında efektif çalışabilmeli, 1-60 Litre/Dakika aralığındaki solunum gaz akış değerlerini hastaya iletebilmelidir.

4- Hasta seti, standartlara uygun şekilde üretilmiş veya üretim esnasında steril olarak paketlenmiş olmalıdır. Satışa hazır halde olan ürünlerin, üretim sonrası ayrıca/tekrar sterilizasyon işlemine tabi tutulması set bütünlüğünü bozabileceğinden kabul edilmeyecektir.

5- Hasta setini oluşturan hortum hatları (inspirasyon ve ekspirasyon) farklı renkte olmalıdır. Hasta setini oluşturan hortum bölümlerinin iç çapı (mm) aynı olmalıdır. 11 ± %10 mm üzerinde veya altında iç çapa sahip set bölümleri ve farklı çapta bir araya getirilmiş hasta setleri akım formunu bozabileceğinden ve ventilatör tetikleme mekanizmalarını olumsuz etkileyebileceğinden kabul edilmeyecektir.

6- Teklif edilen ürünlerin fiziki muayeneleri (hasta setinin hortum bölümlerinin iç ve dış kesit çap kontrolleri, bağlantı parçaları, hortum dayanıklılığı – esnekliği vb.) yapıldıktan sonra karar verilecektir. Klinikte aktif olarak faaliyet gösteren ventilatör cihazları ile beraber kritik ventilasyon modlarında kullanımı sonrası performans değerlendirmesi yapılacaktır. Ventilatör ile beraber kullanımı sonrası hasta seti üzerinde meydana gelebilecek malzeme kaynaklı hacimsel farklılıklar ve/veya cihaz-hasta uyum sorunlarına bakılarak karar verilecektir.

7- Teklif edilen hasta setinin inspirasyon hortum hattı; alt maddelerde yer alan teknik özelliklerin tamamına sahip olmalıdır. Tüm özellikler, üreticinin hazırladığı orijinal kullanım kılavuzunda Türkçe ve İngilizce dillerinde yer almalı veya fiziki muayene esnasında gösterilmelidir.

  - İnspirasyon hortum hattının iç yüzeyi smoothbore özellikte olmalı, gaz akışı esnasında hat içerisinde daha az direnç oluşturmalıdır.

  - İnspirasyon hortum hattının cihaz ara bağlantı adaptörü üzerinde elektronik pinli giriş bölümü yer almalı, cihaz ile bağlantısı gerçekleştirildiğinde cihaz set ile haberleşebilmelidir.

  - İnspirasyon hattının uç kısmında (hastaya yakın taraf) dahili sıcaklık ölçüm probu olmalı, bağlı olduğu cihaz ile haberleşip geçen gazın sıcaklık bilgisini anlık olarak cihaza aktarabilmelidir.

  - İnspirasyon hattı; su buharı yüklü solunum gazının sıcaklığını korumak ve yoğunlaşma sorunlarını (akışkan sıvı) en aza indirebilmek için ısıtma spirali ve yalıtım spiraline sahip olmalıdır. Bu iki spiralli tasarım sayesinde inspirasyon hortum hattı boyunca sıcaklık korunabilmeli ve hastaya aktarılmak istenen nem, su buharı formu korunacak şekilde hastaya sürekli sürüklenebilmelidir.

  - İnspirasyon hattında su tutucu gibi periyodik kullanıcı müdahalesini gerektiren düzeneğe sahip hasta setleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  - Hasta setinin inspirasyon hattı üzerinde hasta konforunu artırmak ve devrenin stabil durmasını sağlamak için bir adet hortum hattı boyunca hareket ettirilebilir klips yer almalıdır.

8- Teklif edilen hasta setinin ekspirasyon hortum hattı; alt maddelerde yer alan teknik özelliklerin tamamına sahip olmalıdır. Tüm özellikler, üreticinin hazırladığı orijinal kullanım kılavuzunda Türkçe ve İngilizce dillerinde yer almalı veya fiziki muayenede esnasında gösterilmelidir.

  - Hasta setinin ekspirasyon hattı içerisinde ıstıcı tel tertibatı olmalıdır.

  - Ekspirasyon hattı su buharını geçiren malzemeden üretilmiş olmalıdır. Sadece su buharına duyarlı olan seçici geçirgen hortum çeperi sayesinde ekspirasyon hattının iç bölümünde oluşabilecek su birikimi, difüzyon temel prensibi ile moleküler boyutta dışarı atılabilmelidir. Bu özellik sayesinde ventilasyon sorunları (Otomatik PEEP, ventilatör-hasta uyumsuzluğu, ventilatör cihazlarının akış veya basınç ölçüm mekanizmalarının birikimden dolayı hassasiyetlerinin bozulması vb.) ve ekspirasyon hattındaki su birikimi önlenebilmelidir. Teklif veren firma demo esnasında bu özelliği ürün üzerinden gösterebilmelidir. Kısmi geçirgen özellikte ürünler veya modül/filtre düzeneği üzerinden sadece su birikimi yönetimi yapan ürünler kabul edilmeyecektir.

  - Ekspirasyon hattında su tutucu gibi periyodik kullanıcı müdahalesini gerektiren düzeneğe sahip hasta setleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  - Hasta setinin ekspirasyon hattı üzerinde hasta konforunu arttırmak ve devrenin stabil durmasını sağlamak için bir adet hortum hattı boyunca hareket ettirilebilir klips yer almalıdır.

9- Hasta setinin ‘Y’ konnektör kısmı hastaya göre 360° dönebilen yapıya sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde hasta bağlantı noktasında oluşabilecek doku hasarı önlenebilmelidir. Sonradan üretilmiş ve orijinal firma kataloğunda yer almayan parçalar veya mekanizmalar set bütünlüğünü bozabileceğinden ve ekstra ölü boşluk oluşturabileceğinden kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10- Hasta seti paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli su haznesi (chamber) bulunmalıdır. Hasta güvenliği açısından su haznesi içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek farklı renkte ikinci bir şamandıra bulunmalıdır. Su haznesi içerisinde su seviyesi birinci şamandıra ile kontrol edilmelidir. Birinci şamandıranın bozulması halinde 80 Litre/Dakika altındaki hava akışlarında inspirasyon hattına su sıçramamalıdır. Su haznesinin dolum hattı üzerinde klemp mekanizması bulunmamalıdır. Su haznesi üzerinde maksimum su seviye çizgisi olmalıdır. Su haznesi içerisine dolan su, her zaman bu çizginin altında kalmalıdır. Su haznesi set ile aynı marka olmalıdır. Bu özellikler su haznesinin orijinal broşüründe açıkça yer almalıdır.

- Su haznesi, üzerinde sensör girişlerini fiziksel hasarlara ve enfeksiyon bulaş riskinden koruyucu üç adet silikon kubbeye sahip olmalı, sensör girişleri bu noktalara kolayca oturmalıdır.

- Hasta seti; 3 farklı senaryoda (IMV, NIV, Yüksek Akış) istenilmesi durumunda rahat bir şekilde kullanılabilmelidir. Hasta seti; Yüksek akış kanülleri ve NIV uygulamasına ait arayüzler ile hiçbir ek parça gerektirmeden kullanılabilir olmalıdır. Klinik tarafından söz konusu ürünlerin ayrıca talep edilmesi durumunda firma teklif olarak sunabilmelidir.

- Hasta setinin dahili basınç ölçüm portu, ekspirasyon hattı üzerinde ‘Y’ konnektör kısmına yakın tarafta olmalıdır ve bu sayede hastanın solunum bilgisi ventilatör cihazı tarafından en iyi şekilde ölçülebilmelidir. ‘Y’ konnektör üzerinde basınç ölçüm portu olan veya ayrı bir adaptör ile bağlantı yapılarak ölçüm imkanı sağlayan ürünler, direnç oluşturabileceğinden veya hassasiyeti değiştirebileceğinden veya enstrümental ölü boşluğu artırabileceğinden kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürün paket içerisinden hazır bir şekilde çıkmalıdır. Sonradan bir araya getirilmiş toplama set ürünler kabul edilmeyecektir. Hasta setinin CE Belgesi ve ÜTS kaydı güncel olmalıdır. Farklı marka ürünlerden oluşan paketler kabul edilmeyecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

- Teklif veren firmalar kliniğe 50 adet set ile beraber  aynı marka aşağıdaki özelliklere haiz ventilatör üst düzey aktif nemlendirici cihazından 1 adet  vermelidir.

Üst Düzey Isıtıcılı Nemlendirme Cihazı

Teknik Şartnamesi

- Bu teknik şartname satın alınacak Üst Düzey Isıtıcılı Nemlendirme Cihazı teknik özelliklerini, denetim ve muayene metodlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. Şartnamenin bundan sonraki maddelerinde “Üst Düzey Isıtıcılı Nemlendirme Cihazı” ifadesi yerine “Cihaz” ifadesi kullanılacaktır.

- Cihaz; farklı tipte (İnvaziv, Noninvaziv, Yüksek akışlı oksijen tedavisi) solunum destek modları/uygulamalarına gereksinim duyan hastalara (Neonatal, Pediatrik ve Yetişkin) aktarılması planlanan tıbbi gazların ısıtılıp nemlendirilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.

- Cihaz ağır olmamalı, taşınabilirliği sayesinde farklı akış kaynakları (Ventilatör, Hastane tipi PAP cihazları, Hava/O2 karıştırıcı, vb.) ile rahatlıkla kullanılabilmelidir.

- Teklif edilen cihaz aşağıda yer alan standartlara uygun üretilmiş olmalıdır. İlgili standartlar cihazın orjinal dökümanında ( teknik kılavuzunda ) açıkça görülebilmelidir.

  - IEC 60601-1:2005 + Amd1:2012 + Amd2:2020

  - IEC 60601-1-2:2020

  - ISO 80601-2-74:2017

- Cihaz, IP21 sertifikasına sahip olmalı, cihazda oluşabilecek sıvı temaslarında hasta ve cihaz güvenliği sağlanabilmelidir.

- Teklif edilen cihaz, ISO 80601-2-74 standarına göre Kategori-1 Nemlendirici sınıfında yer almalıdır. Cihaz uluslararası standartlara uygun olmalı ve CE sertifikası bulunmalıdır.

- Cihaz, 220-230 Volt , 50-60 Hertz  şehir şebeke geriliminde çalışabilmelidir.

- Cihazın ısıtıcı tabla kapasitesi 200 Watt ± %5 gücünde olmalı ve güvenlik önlemi olarak ısıtıcı tabla 155 °C ± %5 sıcaklık değerine ulaştığında cihaz ısıtma işlemini kesebilmelidir.

- Kullanıcı tarafından ayarlanan sıcaklık değerine cihaz 30 dakika içerisinde ulaşabilmelidir.

- Cihaz aşağıdaki aksesuarlar ile beraber teslim edilmelidir. Cihaz performansını ve hasta sağlığını olumsuz etkilememesi için verilecek aksesuarlar cihaz ile aynı marka olmalıdır.

  - 1 adet sensör kartuş birimi [Gelen gaz sıcaklık ölçümü (°C), hazne çıkışında sıcaklık ölçümü (°C) ve hazne çıkışından geçen gazın akış ölçümünü (Lt/Dk.) sağlayan birim]

  - 1 adet ekspirasyon hattı ısıtıcı tertibatlı solunum setleri için ısıtıcı tel adaptör kablosu.

  - 1 adet montaj kelepçesi (Beraber kullanılması planlan akış kaynağına uygun olacak şekilde teslim edilmelidir.)

  - 1 adet elektrik güç kablosu

- Cihaz, nem aktarımı için aşağıdaki operasyonu sürekli işletebilmelidir.

  - Çevresel koşulların ani değişimine bağlı nem kaybının telafisi için; gelen gazın sıcaklığı su haznesine ulaşmadan önce sensör kartuşu üzerinde yer alan 1. sıcaklık ölçüm probu ile sürekli ölçülmeli ve cihaza geribildirimi sağlanabilmelidir.

  - Solunucak tıbbı gaz, cihazın ısıtıcı plakası üzerine konumlandırılan bir su haznesinin içerisinden geçebilmeli, ısıtıcı plaka su haznesinde bulunan suyu ısıtarak içinden geçen gazı nemlendirebilmelidir.

  - Cihaz, kartuş üzerinde yer alan 2. sıcaklık ölçüm probu ile hazne çıkışındaki gazın sıcaklığını sürekli izleyebilmeli ve hazne çıkış noktasında önceden belirlenmiş sıcaklık değerlerini korumak için ısıtıcı plakaya iletilen güç miktarını kontrol edebilmelidir.

  - Hazneden çıkan nemlendirilmiş gaz, içerisinde ısıtıcı tel tertibatı olan inspiratuar hortum hattından geçebilmelidir.

  - Gazın yoğuşmasını önlemek için; cihaz, inspiratuar hattındaki dahili sıcaklık ölçüm probu ile haberleşip geçen gazın sıcaklığını izleyebilmeli ve hortum hattı içerisindeki ısıtıcı tele iletilen gücü kontrol ederek inspiratuar hattı boyunca sıcaklığı koruyabilmelidir.

- Cihazın ısıtma plakası ve parmak koruyucu birimi ön tarafta yer almalıdır. Parmak koruyucu, su haznesinin ısıtma plakasının üzerine kolay ve güvenli bir şekilde yerleştirilebilmesi için aşağı-yukarı yöne doğru konum alabilen yaylı bir mekanizmaya sahip olmalıdır.

- Cihaz, dokunmatik renkli ekrana sahip olmalıdır. Güç düğmesi dışında cihazda fiziksel bir buton bulunmamalı, bütün ayar ve görseller dokunmatik renkli ekrandan kontrol edilebilmelidir. Dokunmatik ekran darbelere, sıvı temaslarına karşı güçlendirilmiş yapıda olmalıdır.

- Cihaz tam otomatik çalışma prensibine sahip olmalıdır. Cihaz ile hasta seti bağlantısı gerçekleştirildiğinde; cihaz, hasta setini algılayabilmelidir. Ek olarak cihazın ön tarafında yer alan dokunmatik ekrandan mod seçimi ve sıcaklık ayarı (Noninvaziv, Yüksek akışlı oksijen tedavisi) dışında hiçbir ek ayarlamaya ihtiyaç duymadan otomatik bir şekilde çalışabilmelidir.

- Cihaz, hasta profili ve içerisinde yer alan mod seçimlerine göre aşağıda belirtilen sıcaklık  değerlerini hastaya aktarabilmelidir.

  - Yetişkin veya Pediatrik hasta profili için;

    - İnvaziv modda : 37 °C

    - Noninvaziv modda : 27 °C, 29 °C, 31 °C

    - Yüksek akışlı oksijen tedavisi modunda : 33 °C, 35 °C, 37 °C

  - Neonatal hasta profili için;

    - İnvaziv modda : 37 °C

    - Noninvaziv modda : 31 °C, 34 °C, 37 °C

    - Yüksek akışlı oksijen tedavisi modunda : 33 °C, 35 °C, 37 °C

- Cihaz, hasta profili ve içerisinde yer alan mod seçimlerine göre aşağıda belirtilen akış değerlerinde nem çıkış değerini garanti edebilmelidir.

  - Yetişkin hasta profili için;

    - İnvaziv modda : 5-60 L/dak akış aralığında => 33 mg/L üzeri nem çıkışı

    - Noninvaziv modda : 5-120 L/dak akış aralığında => 12 mg/L üzeri nem çıkışı

    - Yüksek akışlı oksijen tedavisi modunda : 5-70 L/dak akış aralığında => 12 mg/L üzeri nem çıkışı

  - Pediatrik hasta profili için;

    - İnvaziv modda : 1-60 L/dak akış aralığında => 33 mg/L üzeri nem çıkışı

    - Noninvaziv modda : 1-60 L/dak akış aralığında => 12 mg/L üzeri nem çıkışı

    - Yüksek akışlı oksijen tedavisi modunda : 1-60 L/dak akış aralığında => 12 mg/L üzeri nem çıkışı

  - Neonatal hasta profili için;

    - İnvaziv modda : 0,5-40 L/dak akış aralığında => 33 mg/L üzeri nem çıkışı

    - Noninvaziv modda : 0,5-40 L/dak akış aralığında => 12 mg/L üzeri nem çıkışı

    - Yüksek akışlı oksijen tedavisi modunda : 0,5-36 L/dak akış aralığında => 12 mg/L üzeri nem çıkışı

- Cihazın sensör kartuş biriminde (2 adet) ve inspiratuar hortum hattında (1 adet) yer alan dahili sıcaklık probları ile 3 farklı noktadan geçen gazın anlık ölçülen sıcaklık değerleri dokunmatik ekranın bilgi ve servis menüsünden takip edilebilmelidir.

- Cihazın sensör kartuş biriminde yer alan sensör probları fiziksel hasarlara karşı dayanıklı esnek yapıda olmalı ayrıca cihazın setlenmesi esnasında chamber girişlerine kolayca takılabilmelidir.

- Nemlendiricide bir akışölçer algoritması bulunmalıdır. Cihazın sensör kartuş biriminde dahili akış probu ile gaz akışı sürekli algılanabilmeli ve ortalama geçen gaz akış miktarı dokunmatik ekranın bilgi ve servis menüsünden Litre/Dakika olacak şekilde takip edilebilmelidir. Akış ve farklı noktalarda sıcaklık ölçümlerinin beraber ve aynı anda ölçülmesi sayesinde cihaz, ısıtma ve nemlendirme faaliyetini optimal koşullara getirecek şekilde çalışabilmelidir.

- Cihazın dokunmatik ekranında bilgi ve servis menüsüne girildiğinde aşağıda yer alan başlıklarda ayrıca takip edilebilmelidir.

  - Sensör noktalarında ölçülen sıcaklık değerleri

  - Kartuş üzerinde ölçülen akış değeri

  - Alarm geçmişi

37. Cihazın öncelik dereceli işitsel ve görsel alarm uyarı sistemi olmalıdır. Alarm nedenleri (örneğin; su yok, bağlantı kesintisi, kurulumu kontrol et, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, kartuş bağlantı kesintisi, kartuş doğrulama, kartuş servis ömrü, hortum arızası, servis, nemlendirici potansiyel arızası, adaptörü kontrol et vb.) cihaz ekranında animasyonlu bir şekilde takip edilebilmelidir. Ekranda görülen tüm alarm başlıkları Türkçe olmalıdır. İstenildiği takdirde ekranda yer alan tek bir tuşa basarak alarm 2 dakikalığına sessize alınabilmelidir.

38. Cihazın kurulumunda veya kullanım aşamasında bir sorun oluşması durumunda ya da solunum devresinden gelen gaz akışının kesilmesi durumunda cihaz kendini otomatik olarak stand-by moduna geçirebilmelidir. Bu özellik sayesinde hasta güvenliği açısından solunum devresinin fazla ısınmasından kaynaklı oluşabilecek riskli durumlar ortadan kaldırılabilmelidir.

24 NOLU KALEM

DİSPOSABLE VİBRONİK İLAÇ HAZNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hazne mekanik ventilatöre bağlı olan hastalarda T adaptörü ile Mekanik ventilatör devresine bağlanarak  ya da  entübe olmayan hastalarda maske,vb. malzemeler yardımı ile sürekli ya da  aralıklı aerosol, ilaç  tedavisi amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

- Hazne, T adaptörü aracılığı ile Mevcut Tüm ventilatör cihazları ile kullanılabilmeli, tüm devreler ve  nemlendirme sistemleri ile uyumlu olmalı, her yaş grubundaki hastalarda (yenidoğan-pediatrik-yetişkin) kullanılabilmelidir.

VAZGEÇİLMEZ TIBBİ  VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hazne ,optimum seviyede aerosol tedavi sağlayabilmesi ve  İlaçların yüksek sıcaklıkta dekompoze olmasını önlemek için cihazda kullanılan nebülizasyon tekniği'' Palladium vibrating mesh'' teknolojisi ile olmalıdır. Ultrasonik ve jet nebulizasyon sistemleri hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Hazne ile ventilatör devresinin bağlantısını sağlayan T adaptörü olmalıdır. Devre içerisinden optimum ilaç verilebilmesi ve hazne de ilaç kalmasını engellemek için,  T adaptörüne haznenin girdiği kısım  dik açıda değil uygun optimal açıda olmalıdır.

- Hazne ve T adaptörü aynı hastada sürekli kullanıldığında minimum 7 gün, aralıklı kullanım durumlarında  ise en az 28 gün kullanılabilmelidir.

- Hazne Üzerinde; kontrol ünitesinden gelen enerji kablosunun takılacağı  elektrik giriş soketi ve hazne içine, zaman kaybettirmeden kolay açılıp kapanarak ilaç koyulmasını sağlayan slikon kapağı olmalıdır.

- Hazne üzerinde sürekli ilaç uygulamalarında pompa ile hazne bağlantısının sağlanacağı  vidalı bağlantı kısmı olmalıdır.

- Etkili vibrasyon ile optimal büyüklükte  ilaç çıkışı sağlanabilmesi için Haznenin içerisinde  paladyum plak bulunmalıdır.

- Optimum partikül büyüklüğünün sağlanabilmesi için; hazne içerisindeki ilaç ile temas eden kısım en az 5 mm(± 1 )  olmalı ve  ortalama 1000 adet delik olmalıdır.

- Kontrol ünitesi ile haznenin bağlantısı yapıldığında,hazne  saniyede ortalama 128.000 vibrasyon yaparak hızlı ve efektif ilaç çıkışı sağlamalıdır.

- Hazne ile verilen ilacın akış hızı: ˃ 0,2ml/dakika  ve ortalama:0,38 ml/dakika olmalıdır.

- Haznenin ağırlığı en fazla 14 (± 3 ) gr olmalı ve en az 6 ml ilaç alabilmelidir.

- Hazne, EN 13544-1 uyarınca; aerosol çıkış değeri:0,30ml/dakika,aerosol çıkışı: 2 ml lik dozda 1,02ml yayılma,kullanım sonunda atık ilaç miktarı(kalan hacim): 3ml lik dozda ˂ 0,1ml olmalıdır

- Etkili arosol tedavi sağlanması için Hazne ilaç çıkış partikül büyüklükleri ve performansı:

a)	Andersen kaskat impaktör ile ölçüldüğünde(belirtim aralığı:1-5µm): ortalama: 	≤ 	3.2µm veya

b)	Marple 298 Kaskat impaktör ile ölçüldüğünde ise (Belirtim aralığı1,5 µm -6,2 	µm) 	ortalama: ≤ 4 µm olmalıdır.

- Tedavi, ventilasyon devresinden hastaya giden volümleri olumsuz etkilememeli,akciğerlerde yüksek volüm ve basınça neden olmamalıdır.  Bu yüzden  komprese edilmiş basınçlı hava ya da oksijen ve itici gazlar ile çalışan sistemler  hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Hazne  ventilatör devresine takıldığında, ventilasyon işlemine ara vermeksizin cihaz haznesine ilaç konulabilmeli; bu işlem esnasında ventilatör cihazında hasta için ayarlanan basınç veya volümlerde hiçbir değişme olmamalı ve ventilatör kesintisiz olarak çalışmasına devam etmelidir.

- Her 50 set için 1 adet kontol cihazı verilecektir.

İLAÇ HAZNESİ İLE  BERABER AŞAĞIDAKİ AKSESUARLAR VERİLECEKTİR

- Mekanik ventilatör devresi için T bağlantı adaptörü(yenidoğan 12mmT) 1 adet

TEKLİF İLE BERABER AŞAĞIDAKİ EVRAKLAR VERİLMELİDİR.

- Teklif veren firma Türkiyede bulunan distribütör firmadan ve distrübütör firmanında yurtdışından almış olduğu yetki belgesini  idareye sunmalıdır.

- Ürünün TSE den alınmış hizmet yeterlilik belgesi bulunmalı ve  idareye sunulmalıdır.

- Ürünün UBB veya UTS kaydı olmalıdır.

25 NOLU KALEM

### SANTRAL VENÖZ KATETER SABİTLEYİCİSİ

- Steril, tekli paket halinde ve 8,5 cm x 11,5 cm ebatlarında olmalıdır.

- Ürün kateter giriş bölgesi ve çevresinin gözlenmesine olanak sağlamalıdır.

- Ürün şeffaf film örtü ile entegre edilmiş % 2’lik klorheksidin glukonat içeren bir jel pedden oluşmalıdır.

- Jel pedin boyutları 3 cm x 4 cm ebatlarında olmalıdır, bu ebatlardaki jel ped ortalama 45 mg klorheksidin glukonat içermelidir.

- Klorheksidin glukonat içeren jel ped en az 7 güne kadar kateter giriş bölgesinde antimikrobiyal etklinlik sağlamalıdır ve bu etkinlik invitro test edilmiş olmalıdır.

- Jel ped az sıvı emme özelliğine sahip olmalıdır.

- Ürün kateterin etrafını daha iyi kavrayabilmesi için çentikli tasarıma sahip olmalıdır.

- Şeffaf örtünün tüm kenarları güçlendirilmiş kumaş flaster ile desteklenmelidir.

- Uygulama sırasında şeffaf film, üzerinde yapıştığı kağıt tabakadan tek hamle ile çıkarılabilmelidir.

- Ürünün etrafını çevreleyen kağıt çerçevesi ve kağıt çerçevenin her iki yakındaki kulakçıklar sayesinde kolaylıkla uygulanabilmelidir.

- Her iki yanda bulunan kulakçıklar üzerinde ekstra tespit sağlayan iki adet şerit şeklinde kumaş flaster ve uygulama tarihinin yazılmasını sağlayan etiket bulunmalıdır.

- Ürünün üzerini kaplayan şeffaf film örtü kateter bölgesini dışarıdan olabilecek bakteri, virus ve sıvı kaynaklı kontaminasyonlara karşı korumak ve enfeksiyon riskini azaltmak için bütünlüğü bozulmadığı takdirde sıvı, bakteri ve çapı 27 nm ve daha büyük virüsler için (HIV-1, HBV vb. virüsler) viral bariyer özelliği oluşturmalıdır. Viral bariyer özelliği ASTM F1671-97b viral penetrasyon testi ile test edilmiş olmalıdır.

- Ürün hava geçirgen özellikte olup, oksijen ve nem buharı geçişine izin vermeli, kateter giriş bölgesinin kuru kalmasını sağlamalıdır.

- Yapışkanı hipoalerjenik olmalı, ciltte ve kateter üzerinde kalıntı bırakmamalı, Jel ve hipoalerjik bant 7 gün boyunca deforme olmadan kulanılabilmelidir.

- Ürünün sağladığı yararlar ile ilgili invitro ve/veya invivo çalışmaları olmalıdır.

- Ürün, 93/42/EEC ve 2007/47/EC Tıbbi Cihaz Direktifleri’ne göre “Sınıf 3” kriterine uygun olmalıdır. Yetkili bağımsız bir kuruluş tarafından onaylı, sınıf 3 kriterine uygunluk için gerekli olan  Tam Kalite Güvence Sistemi ve  Tasarım İnceleme Sertifikası’na sahip olmalıdır.

- Uygulama tarihinin yazılmasını sağlayan etiketi bulunmalıdır.

- Ürün ve ambalajı lateks içermemelidir.

- Paket üzerinde son kullanma tarihi ve uygulama şeması olmalıdır.

- Etilen oksit yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.

26 NOLU KALEM

VALFLİ İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ(AEROWENT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastanemizde kullanılan solunum devrelerine (infant, pedıatrık, erişikin) uygun olmalıdır.

- Mekanik ventilatöre bağlı hastayı ventilatörden ayırmadan sıvı aerosol vermek için kullanılmalıdır.

- Hastanenizde kullanılan aktif ısı ve nem verme sisteminin hattına takılabilmelidir.

- Üzerinde valf olmalı kullanılmadığı durumlarda valf kendiliğinden kapanmalı,kullanım sırasında ise açılmamalıdır.

- T valf 15/10 mm çaplarında olmalıdır.

- Sıvı ilaç ve aerosol koymaya uygun haznesi olmalıdır.

- Hazne;koyulan ilacı 1,5-0,5 mikrona kadar parçalayabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Ürünün hazne giriş kısmında kapağı olmalı kullanılmadığı durumlarda kapatabilmeli açık olduğunda ise ürün üzerinde bağlı kalmalıdır.

- Kapak kapatıldığında hava ile teması engellemelidir.

- Haznenin O2 giriş yeri ile flowmetre bağlantısını sağlayacak 200 cm lıne olmalıdır.

- Hafif ve kısa olmalıdır.

- Ürüne ait UBB(barkod) numarası olmalıdır.

27 NOLU KALEM

ARA UZATMA HATTI KATETER MOUNT (L ŞEKİLLİ)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kateter mountun uzatma bağlantısı pediatrik devrelere uygun olmalıdır.(15 mmM)

- Kateter mount ile solunum devresi parçası olan Y konnektörün bağlantısı kolay olmalıdır.

- Kateter mount bronkoskopik uygulamaları için konnektöre sahip olmalıdır.

- Kateter mount’un ölü boşluğu minimum düzeyde  olmalıdır.

- Kateter mount tek kullanımlık yapıda olmalıdır.

- 300 tanesi korrugeü yapıda uzatma kısmı ve double swivel elbow konnektörden oluşmalıdır. 200 tanesi sadece double swivel elbow konnektörden oluşmalıdır.

- Hasta devresi parçası olan kateter mount kaçak yapma ihtimaline karşılık bölümde denendikten sonra uygunluk verilmelidir.

- Teklif veren firmalar 1 adet numune vermelidir

- Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ürünlerin üzerine birebir teknik mektubunda verilen ÜTS numaralarını barkot şeklinde yapışmış olarak verilecek.

- Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmayan malzemeler için üzerinde ürün tanımlayıcı barkot olacaktır.

28 NOLU KALEM

# ENJEKSİYON 24G İ.V. KANÜL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

# FEP-teflon kapiler olmalıdır.

- Tek elle ponksiyon  tekniğine uygun dizayn edilmiş olmalıdır.

- Özel formlu kapilerle minimal ponksiyon travması olmalıdır.

- Düz yüzey, gömülmüş 4 radyoopak çizgi olmalıdır.

- İnce duvar, yüksek akım hızlı olmalıdır.

- Transparan , kan geri akımını  görme imkanı olmalıdır.

- Fiksasyon  kanatları ve sütur deliği olmaldır. Üstten giriş olmalıdır.

- Ürün non-toksik ve non-pirojenik olamalıdır.

- Kanülün ucu atravmatik olmalı, kanül ciltten ve damar içinden geçerken kolay ilerleyebilecek kayganlıkta ve kıvrılmayacak özellikte olmalıdır.

- Hidrofoblu kan tutuculu olmalıdır. Luer-Lock kapaklı olmalıdır.

- Uluslararası renk kodlu 24G olmalıdır.

- Silikon Yağı içermemelidir.

- PVC’siz steril ambalajda olmalıdır.

- Ürünün dış koruyucu kapağı kapalı olmalı ve tam oturmalı

16. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır

17. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler

belirtilmelidir.

18. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

19. Uluslarası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

29 NOLU KALEM

HUBER UÇLU (22G 15mm) PORT İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ (TB12836)

1- Orjinal steril ambalajında gelmeli, ambalaj içindeki iğne ucu kapalı olmalıdır.

2- Ambalaj üzerinde ürünün niteliği ve ambalajın içeriği hakkında eksiksiz bilgi bulunmalı, üretim ve son kullanma tarihleriyle lot numarası yazılmalı, sterilizasyon yönetimine uygun bir indikatör olmalı ve sterilizasyonun başarılı olduğu görülmelidir.

3- Kanül, özel bileylenmiş minimal kesme ve az oranda dilatasyonu sağlayan atravmatik uçlu olmalıdır. Haindla göre özel bileyli şekli, iki basamaklı biley; birinci basamak keskin, ikinci basamak özel teknikle yuvarlatılmış olmalıdır.

4- İğne 90 derece açılı, hastanın derisine fiske edilebilecek şekilde kanatlı olmalıdır.

5- İğnenin bağlı olduğu kateter üzerinde klemp ve enjeksiyon için lastik tıpa bulunmalıdır.

6- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

7- 22G çapta 15 mm uzunlukta olmalıdır.

8- Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

9- ÜTS kayıtlı ve üründe Sağlık Bakanlığı Onaylıdır ibaresi olmalıdır.

10- Teklif veren firmalar bir adet numune teslim edilmelidir. Numune teslim etmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

11-Numune klinik tarafından kullanılarak denenecektir. Kullanım sonrasında yapılacak değerlendirmeye göre bırakılan numuneler üzerinden karar verilecektir.

30-31 NOLU KALEM

Maske Nazal Bağlama Setli NoninvazivVentilasyon için Silikon Esaslı (Prematüre – YenidoğanNazal Yüksek Akış CPAP / DPAP Kanülü) Teknik Şartnamesi

1-Kanüller, Nazal Yüksek Akış sistemleri ve Ventilatör den yapılacak CPAP/DPAP uygulamaları için özel üretilmiş olmalıdır.

2-Nazal Yüksek Akış kanüllerinininfant ve pediatrik hasta gruplarında kullanılabilmesi için renk kodlu dört farklı boyu olmalıdır. Hangi boy kanülden ne kadar alınacağı ünite tarafından belirlenecektir.

3-Nazal Yüksek Akış kanülleri, hiçbir ek parçaya (Bone, Baş bandı vb..) gereksinim duymadan bebeğe takılabilmelidir.

4-Nazal Yüksek Akış kanülleri, uzun süreli kullanımlarda hasta yüzünde deformasyon veya yara oluşturmayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve toplam ağırlığı 15 gram’ı geçmemelidir.

5-Kanüller kink olup tıkanma oluşturmaması adına iç kısmı spiral telli yapıya sahip olmalıdır. Bu özellik orijinal firma broşüründe yer almalıdır.

6-Kanüllerin düşük ve yüksek akış aralıklarında kullanıma uygun olması gerekmektedir. Kanüllerin hangi akış aralıklarında çalıştığını gösteren kanül - akış tablosu orijinal firma kataloğunda gösterilebilmelidir.

7-Kanül hastaya bağlantı sistemi hidrocolloidband sistemi içermeli sabitleme sadece yanak kısımlarında olmalı ve üst kısmı cırtcırt sistemli olmalı bu sayede septumda oluşabilecek sıkıntılar ortadan kaldırılabilmelidir. Ürünün bu özellikleri orijinal firma kataloğunda gösterilebilmelidir. Yapışkan bantlar, kanülün her iki tarafında hazır bir şekilde konumlandırılmış olmalıdır. Kanül ile beraber kanül sayısının iki katı kadar hidrocolloid bant yedek olacak şekilde verilmelidir.

8-Ventilatör seti ile kullanılabilmesi için ara bağlantı parçası ücretsiz olarak verilecektir.

9-Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

32 NOLU KALEM

PEDİATRİK HASTALAR İÇİN ÇİFT ISITICILI SEÇİCİ GEÇİRGEN ÖZELLİKLİ VENTİLATÖR SETİ

- Hasta devresi, ısıtıcılı inspirasyon hattı, ısıtıcılı ekspirasyon hattı, ara hortum,  adaptör kiti, otomatik beslemeli chamber, makine tipi filtreden oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Hasta devresinin inspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenebilmelidir. İnspirasyon hattında su tutucu gibi periyodik kullanıcı müdahalesini gerektiren bir düzenek olmamalıdır.

- Klinikteki mevcut nemlendirici cihazlarının ısı-akış sensörlerinin verimli kullanımı için, sadece hasta devresinin ısıtıcılı inpirasyon hattının uç kısımlarında 2 (iki) port olmalı ve sensörler bu portlara takıldığı zaman tam oturmalıdır. Küvöz hattında/ara hatta sensör için portu olan setler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Hasta devresinin ekspirasyon hattı içerisindeki ıstıcı teller spiralli yapıda olmalıdır. Hasta devresi, su buharını geçiren malzemeden üretilmiş olmalıdır. Bu özellik ile devre içerisinde oluşabilecek yoğunlaşma problemi difüzyon ile dışarı atılabilmelidir. Bu özellik sayesinde ventilasyon sorunları (Otomatik PEEP, Ventilatör - Hasta uyumsuzluğu, Ventilatör cihazlarının akış veya basınç ölçüm mekanizmalarının yoğunlaşmadan dolayı hassasiyetlerinin bozulması vb..) ve ekspirasyon hattındaki su yoğunlaşma problemleri önlenebilmelidir. Ekspirasyon hattında su tutucu gibi periyodik kullanıcı müdahalesini gerektiren bir düzenek olmamalıdır.

- Hasta devresinin inspirasyon ve ekspirasyon hatları cihaz üzerinde kurulumlarının daha iyi ve hızlı yapılabilmesi için farklı renkte olmalıdır.

- Hasta devresi paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır. Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci bir şamandıra bulunmalı ve bu husus chamberin broşüründe açıkça yer almalıdır.

- Alınacak her bir adet hasta devresi ile birlikte yoğunlaşmayı önleyecek çift cidarlı yapıya sahip makine tipi filtre verilecektir. Filtrenin bu özellikler katalog üzerinde gösterilmelidir. Filtre orijinal paketi içerisinde olmalıdır.

- Hasta devresi 12 kg ve altı hasta grubuna hitap edebilmelidir ve devrenin tüm çapı 10mm olmalıdır.

- Hasta devreleri Nazal yüksek akış uygulamaları, Nitrik oksit ve İlaç uygulamalarına uygun hale getirilebilmelidir. Firmanın bahsi geçen uygulamalar için özel adaptör parçaları olmalıdır.

- Ürünün CE belgesi olmalıdır.

- Hasta devresi klinikte kullanılan ısıtıcı nemlendirme üniteleri ile kullanımı uygun olmalıdır.

- Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

33-34  NOLU KALEM

Göbek Kateteri (UmblikalKateter) Teknik Şartnamesi

(4F-5F)

1_Yenidoğan için santral olarak yoğun konsantrasyonda ilaç ve beslenme solüsyonları vermek için imal edilmiş olmalıdır.

2_ Kateter silikondan veya poliuretendan imal edilmiş olmalıdır.

3_ Kateterin uzunluğu 20 cm üzerinde olmalıdır.

4_ Kateter röntgen filmi ile görüntülenebilmeli.

5_ Kateter ucu atravmatik olmalı, kateter vücut ısısında yumuşamalıdır.

6_ Kateterdistal ucunda serum setinin bağlanmasını sağlayan uzatması olmalıdır.Serum setine bağlanması için ek bir cihaza ihtiyaç olmamalıdır.

7_ Kateter üzerinde derinliğin belirlenmesini sağlayan işaret bulunmalıdır.

8_ Katetersteril olmalıdır.

9_ Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi , son kullanma tarihi belirtilmelidir.

10_ Yenidoğan kliniğinde çalışan bir uzman tarafından uygunluğunu değerlendirmek üzere 2’şer adet numune teslim edilmelidir.

35-36 NOLU KALEM

FOTOTERAPİ GÖZ BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ (NO:1  NO:2 )

    - Yenidoğanların fototerapi ışığından korunması amacıyla en üst düzeyde koruma sağlamalıdır.

    - Disposable olmalıdır.

    - Gözlere zararlı ışığı %100 bloke eden neopren materyalden göz-tamponu bulunmalıdır.

    - Geçirgen dokuması sayesinde bebeğin başına fototerapi ışığının erişimini engellememelidir.

    - Baş üzerinde kaymadan durmalı ve ayarlanabilir bantlar velcro (cırt bant) ile çıkmaması için tutturulabilmelidir.

    - Bebeğin cildini tahriş etmeyecek esnek, yumuşak ve latekssiz karbon materyalden imal edilmiş olmalıdır.

    - Küçük, orta ve büyük boy olmak üzere farklı boyutlarda üretilmiş olmalıdır.

37 NOLU KALEM

YAPIŞKAN ÇIKARICI SPREY  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün, yapışkan sökücü özellik için Hexamethyldisiloxane, Oktametiltrisiloksan ve Siklopentasiloksan etken maddeleri içermelidir.

- Uygulama sırasında hastanın cildinde yanma hissini önlemek için alkol, aseton ve cilde zarar verebilecek herhangi bir madde içermemelidir. Biyouyumlu olup bu özelliği üretici firma tarafından belgelenmelidir.

- Uygulandıktan sonra 30sn içinde hemen kurumalıdır ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.

- Ciltten yapışkanların, ostomi adaptör ve pastasının, flasterlerin, penil kılıfın, yapışkanlı yara örtülerinin, elektrotların ve benzeri medikal uygulamaların cilttenkolaycatravma yaratmadan çıkarılmasını sağlamalıdır.

- Kullanımı cilde nazik ve yumuşak olmalıdır. Bu durum üretici tarafından belgelenmelidir.

- Kullandıktan sonra cilt üzerine uygulanacak olan ostomi adaptörü, flaster ve yara bakım ürünlerinin yapışmasını engellememelidir.

- Ürün 50 ± 2 ml ’lik sprey ambalajda olmalıdır..

- Sprey formu her açıdan baş aşağı tutulduğunda bile püskürtülebilmeli, tıkanma ve damlatma yapmamalı, tüp içindeki ürünün tamamı kullanılabilmelidir.

- Hipoallerjik olmalıdır. Koku özelliği olmamalıdır.

- Biyouyumlu olmalı, canlı dokulara zarar vermemeli ve toksik etkisi bulunmamalıdır.

- Raf ömrü 2 yıl olmalıdır.

- Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır.

- Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir.

38 NOLU KALEM

TEK KULLANIMLIK  LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-) Lansetler tek kullanımlık olmalıdır.

2-) Preemie ve Full term bebeklerde topuk delmek için tasarlanmış olmalıdır.

3-) Lansetler herhangi soruna yol açmamak için özel koruma kilidi bulunmalıdır.

4-) Ürün lateks içermemelidir.

5-) Teklif veren firma en az 1 adet numune sunmalıdır.

6-) Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

39 NOLU KALEM

MANŞON NO:2

- Polyester Kumaş  olmalı

- Sıkı ve mükemmel uyum sağlamalı

- Terleme ve yara yapmamalı.Deforme olmamalı

- Boy 16cm, En 3.5cm olmalı

- Şişen kısım içten içe Boy 7.8cm 3 cm olmalı

- Ölçüler (Range) 6-9.5 cm olmalı

- Su ve Ter geçirmemeli, Renk değiştirmemeli

- Cırt bantlar dikilmiş olmalı

- Tekli ve çiftli hortum seçenekleri olmalı

- Her manşon üzerinde hastane monitörlerine uygun konnektör olmalı

- Tek hasta kullanımlık olmalı

- Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir.

40 NOLU KALEM

MANŞON NO:3

1) Polyester Kumaş  olmalı

2) Sıkı ve mükemmel uyum sağlamalı

3) Terleme ve yara yapmamalı.Deforme olmamalı

4) Boy 18 cm, En 4.5 cm olmalı

5) Şişen kısım içten içe Boy 9 cm ,En 4 cm olmalı

6) Ölçüler (Range) 8-12 cm olmalı

7) Su ve Ter geçirmemeli, Renk değiştirmemeli

8) Cırt bantlar dikilmiş olmalı

9) Tekli ve çiftli hortum seçenekleri olmalı

10) Her manşon üzerinde hastane monitörlerine uygun konnektör olmalı

11) Tek hasta kullanımlık olmalı

12) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir.

41 NOLU KALEM

ÜST DÜZEY ÇİFT ISITICI TERTİBATLI

YENİDOĞAN VENTİLATÖR SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Teklif edilen hasta seti; ısıtıcılı inspirasyon hattı, ısıtıcılı ekspirasyon hattı, basınç ölçüm hattı, farklı uygulamalar (arayüz bağlantıları için) için ISO 5356-1 standardına göre üretilmiş çok amaçlı konik konektörler ve çift şamandıralı otomatik besleme özellikli hazneden oluşmalıdır. Hasta seti tek kullanımlık olmalı ve aynı hastada kullanılmak kaydıyla teknik özelliklerini yitirmeden 14 güne kadar kullanılabilir olmalıdır. Hasta seti doğal kauçuk lateks içermemelidir. Hasta seti yenidoğan ve küçük çocuklarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Teklif edilen hasta seti paketi üzerinde üretim tarihi, üretici bilgisi, son kullanma tarihi, parti numarası, referans numarası ve CE işareti yer almalıdır.

- Teklif edilen hasta seti; alt maddelerde yer alan teknik özelliklerin tamamına sahip olmalıdır. Tüm özellikler, üreticinin hazırladığı orijinal kullanım kılavuzunda Türkçe ve İngilizce dillerinde gösterilebilmelidir.

  - Hasta seti 300 ml ± %10 tidal hacme kadar hastaya iletim sağlayabilmelidir.

  - Hasta seti, aksesuarlı veya aksesuarsız olmak üzere 60 cmH20 basınç altında 1,00 ± %20 mL/cmH20 kompliyansa (uygunluk) sahip olmalıdır.

  - Hasta seti, SLE adaptörsüz olmak üzere 15 Litre/Dakika akışta inspirasyon hortum hattı içerisinde maksimum 1,05 ± %10 cmH20 direnç oluşturmalıdır.

  - Hasta seti, aksesuarlı veya aksesuarsız olmak üzere 15 Litre/Dakika akışta ekspirasyon hortum hattı içerisinde maksimum 1,11 ± %10 cmH20 direnç oluşturmalıdır.

  - Hasta setinin maksimum çalışma basıncı 80 cmH20 olmalıdır.

  - Hasta setini oluşturan inspirasyon hortum uzunluğu 175 cm ± %10 olmalıdır.

  - Hasta setini oluşturan ekspirasyon hortum uzunluğu 160 cm ± %10 olmalıdır.

  - Hasta seti, 60 cmH20 basınç altında en fazla 30 mL/Dakika gaz sızıntı oranına sahip olmalıdır.

  - Hasta seti aynı marka bileşenler ve nemlendirici cihazı ile beraber kullanıldığında; 20-26ºC ortam (oda) sıcaklığında efektif çalışabilmeli, 0,5-40 Litre/Dakika aralığındaki solunum gaz akış değerlerini hastaya iletebilmelidir.

- Hasta seti Nitrik Oksit (NO) aktarımına uygun olmalıdır. Bu durum kullanım kılavuzunda gösterilebilmelidir. Ayrıca talep edilmesi durumunda, teklif veren firma Nitrik Oksit (NO) aktarımını sağlayan set ve gerekli parçalarını teklif olarak sunabilmelidir.

- Hasta seti, standartlara uygun şekilde üretilmiş veya üretim esnasında steril olarak paketlenmiş olmalıdır. Satışa hazır halde olan ürünlerin, üretim sonrası ayrıca/tekrar sterilizasyon işlemine tabi tutulması set bütünlüğünü bozabileceğinden kabul edilmeyecektir.

- Hasta setini oluşturan hortum hatları (inspirasyon ve ekspirasyon) farklı renkte olmalıdır. Hasta setini oluşturan hortum bölümlerinin iç çapı (mm) aynı olmalıdır. 11 ± %5 mm üzerinde veya altında iç çapa sahip set bölümleri ve farklı çapta bir araya getirilmiş hasta setleri akım formunu bozabileceğinden ve ventilatör tetikleme mekanizmalarını olumsuz etkileyebileceğinden kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin fiziki muayeneleri (hasta setinin hortum bölümlerinin iç ve dış kesit çap kontrolleri, bağlantı parçaları, hortum dayanıklılığı – esnekliği vb.) yapıldıktan sonra karar verilecektir. Klinikte aktif olarak faaliyet gösteren ventilatör cihazları ile beraber kritik ventilasyon modlarında kullanımı sonrası performans değerlendirmesi yapılacaktır. Ventilatör ile beraber kullanımı sonrası hasta seti üzerinde meydana gelebilecek malzeme kaynaklı hacimsel farklılıklar ve/veya cihaz-hasta uyum sorunlarına bakılarak karar verilecektir.

- Teklif edilen hasta setinin inspirasyon hortum hattı; alt maddelerde yer alan teknik özelliklerin tamamına sahip olmalıdır. Tüm özellikler, üreticinin hazırladığı orijinal kullanım kılavuzunda Türkçe ve İngilizce dillerinde yer almalı veya fiziki muayene esnasında gösterilmelidir.

  - İnspirasyon hortum hattının iç yüzeyi smoothbore özellikte olmalı, gaz akışı esnasında hat içerisinde daha az direnç oluşturmalıdır.

  - İnspirasyon hortum hattının cihaz ara bağlantı adaptörü üzerinde elektronik pinli giriş bölümü yer almalı, cihaz ile bağlantısı gerçekleştirildiğinde cihaz set ile haberleşebilmelidir.

  - İnspirasyon hattının uç kısmında (hastaya yakın taraf) dahili sıcaklık ölçüm probu olmalı, bağlı olduğu cihaz ile haberleşip geçen gazın sıcaklık bilgisini anlık olarak cihaza aktarabilmelidir.

  - İnspirasyon hattı; su buharı yüklü solunum gazının sıcaklığını korumak ve yoğunlaşma sorunlarını (akışkan sıvı) en aza indirebilmek için ısıtma spirali ve yalıtım spiraline sahip olmalıdır. Bu iki spiralli tasarım sayesinde inspirasyon hortum hattı boyunca sıcaklık korunabilmeli ve hastaya aktarılmak istenen nem, su buharı formu korunacak şekilde hastaya sürekli sürüklenebilmelidir.

  - İnspirasyon hortum hattı; dahili diyot devre elemanı sayesinde iki kısıma ayırmalı; dahili sıcaklık ölçüm probunun ölçtüğü değerde herhangi bir düşüş olması durumunda, diyot mekanizması ile ‘Y’ parçası arasında kalan hortum kısmında adaptif bir şekilde ısıtma sağlanabilmesi için diyot elektronik olarak devreye girebilmelidir. Tüm çevresel koşullarda kullanıcı müdahelesine gerek kalmadan ısıtma işlemi kontrollü bir şekilde sağlanabilmelidir.

  - İnspirasyon hortum hattının bir bölümü ( en az %50’si) , Yüksek Frekans Ventilasyonun ve Basınç Osilasyonlu CPAP’ın efektif uygulanabilmesi için mukavamet artırıcı bir materyel ile dışardan sarılmış olmalıdır. Teklif veren firma bu özelliği demo esnasında ürün üzerinden gösterebilmelidir.

  - İnspirasyon hattında su tutucu gibi periyodik kullanıcı müdahalesini gerektiren düzeneğe sahip hasta setleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  - Hasta setinin inspirasyon hattı üzerinde hasta konforunu artırmak ve devrenin stabil durmasını sağlamak için bir adet hortum hattı boyunca hareket ettirilebilir klips yer almalıdır.

- Teklif edilen hasta setinin ekspirasyon hortum hattı; alt maddelerde yer alan teknik özelliklerin tamamına sahip olmalıdır. Tüm özellikler, üreticinin hazırladığı orijinal kullanım kılavuzunda Türkçe ve İngilizce dillerinde yer almalı veya fiziki muayenede esnasında gösterilmelidir.

  - Hasta setinin ekspirasyon hattı içerisinde ıstıcı tel tertibatı olmalıdır.

  - Ekspirasyon hattı su buharını geçiren malzemeden üretilmiş olmalıdır. Sadece su buharına duyarlı olan seçici geçirgen hortum çeperi sayesinde ekspirasyon hattının iç bölümünde oluşabilecek su birikimi, difüzyon temel prensibi ile moleküler boyutta dışarı atılabilmelidir. Bu özellik sayesinde ventilasyon sorunları (Otomatik PEEP, ventilatör-hasta uyumsuzluğu, ventilatör cihazlarının akış veya basınç ölçüm mekanizmalarının birikimden dolayı hassasiyetlerinin bozulması vb.) ve ekspirasyon hattındaki su birikimi önlenebilmelidir. Teklif veren firma demo esnasında bu özelliği ürün üzerinden gösterebilmelidir. Kısmi geçirgen özellikte ürünler veya modül/filtre düzeneği üzerinden sadece su birikimi yönetimi yapan ürünler kabul edilmeyecektir.

  - Ekspirasyon hattında su tutucu gibi periyodik kullanıcı müdahalesini gerektiren düzeneğe sahip hasta setleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  - Hasta setinin ekspirasyon hattı üzerinde hasta konforunu arttırmak ve devrenin stabil durmasını sağlamak için bir adet hortum hattı boyunca hareket ettirilebilir klips yer almalıdır.

- Hasta setinin ‘Y’ konnektör kısmı hastaya göre 360° dönebilen yapıya sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde hasta bağlantı noktasında oluşabilecek doku hasarı önlenebilmelidir. Sonradan üretilmiş ve orijinal firma kataloğunda yer almayan parçalar veya mekanizmalar set bütünlüğünü bozabileceğinden ve ekstra ölü boşluk oluşturabileceğinden kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Hasta seti paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli su haznesi bulunmalıdır. Hasta güvenliği açısından su haznesi içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek farklı renkte ikinci bir şamandıra bulunmalıdır. Su haznesi içerisinde su seviyesi birinci şamandıra ile kontrol edilmelidir. Birinci şamandıranın bozulması halinde 80 Litre/Dakika altındaki hava akışlarında inspirasyon hattına su sıçramamalıdır. Su haznesinin dolum hattı üzerinde klemp mekanizması bulunmamalıdır. Su haznesi üzerinde maksimum su seviye çizgisi olmalıdır. Su haznesi içerisine dolan su, her zaman bu çizginin altında kalmalıdır. Su haznesi set ile aynı marka olmalıdır. Bu özellikler su haznesinin orijinal broşüründe açıkça yer almalıdır.

- Hasta seti; 3 farklı senaryoda (IMV, NIV, Yüksek Akış) istenilmesi durumunda rahat bir şekilde kullanılabilmelidir. Hasta seti; Yüksek akış kanülleri ve NIV uygulamasına ait arayüzler ile hiçbir ek parça gerektirmeden kullanılabilir olmalıdır. Klinik tarafından söz konusu ürünlerin ayrıca talep edilmesi durumunda firma teklif olarak sunabilmelidir.

- Hasta setinin dahili basınç ölçüm portu, ekspirasyon hattı üzerinde ‘Y’ konnektör kısmına yakın tarafta olmalıdır ve bu sayede hastanın solunum bilgisi ventilatör cihazı tarafından en iyi şekilde ölçülebilmelidir. ‘Y’ konnektör üzerinde basınç ölçüm portu olan veya ayrı bir adaptör ile bağlantı yapılarak ölçüm imkanı sağlayan ürünler, direnç oluşturabileceğinden veya hassasiyeti değiştirebileceğinden veya enstrümental ölü boşluğu artırabileceğinden kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firmanın yukarıda tarif edilen başlığa uygun SLE5000/6000 ventilatör set seçeneği de olmalıdır. Sipariş öncesi hangi cihaz için kaç adet set teslim edileceği belirtildikten sonra firma ürünü teslim edebilmelidir. Tüm set seçenekleri aynı marka olmalıdır.

- Teklif edilen ürün paket içerisinden hazır bir şekilde çıkmalıdır. Sonradan bir araya getirilmiş toplama set ürünler kabul edilmeyecektir. Hasta setinin CE Belgesi ve ÜTS kaydı güncel olmalıdır. Farklı marka ürünlerden oluşan paketler kabul edilmeyecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

- Teklif veren firmalar alınacak her 100  adet hasta seti ile birlikte 3 adet aynı marka aşağıdaki özelliklere haiz ventilatör üst düzey aktif nemlendirici cihazından hibe vermelidir.

42  NOLUKALEM

NİTRİK OKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gaz dolu olan tüp; hastanemizde bulunan Nitrik Oksit  Sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Satıcı Firma; tüpün NO sistemine bağlantısı ve gerekli adaptasyonu yapmak zorundadır. Adaptasyon ve NO uygulaması sırasında NO sisteminde meydana gelebilecek sorunlar; gaz satıcısı firma tarafından çözümlenmek zorundadır. Teklif veren firmalar bu hususu kabul ettiklerini belirten taahhütname vermek zorundadırlar.

- Gaz dolu olan tüp, gövde üzerine monteli açma/kapama güvenlik vanası ile birlikte verilecektir.

- Gaz dolu olan tüp güvenlik vanasını koruyan uygun bir kapakla  kapatılmış olmalı ve bu sayede tüp kullanılmadığı zamanlarda tüp ve vanası bu kapak vasıtası ile korunmaktadır.

- Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.

- Gazı sağlayacak olan firma gazın yanında monitörü de sağlamak

zorundadır.  Hastanenin ihtiyacını karşılayacak kadar (tedavi gören hasta sayısı kadar) monitör desteği de sağlanmalıdır.

- Gazı veren firma gaz ve monitör hizmeti ile ilgili 7/24 saat hizmet  Taahhüdü vermelidir.

- Gaz, 20 lt’lik (150 (±5) bar, 2.8 (±2) m3) veya 2 adet 10 lt’lik (150 (±5) bar, 1.5 (±2) m3) tüp içerisinde bulunmalıdır. Balansı Azot (N2) gazı ile yapılmış olmalıdır. Tüp içerisindeki NO gazının konsantrasyonu 1000 (±50) ppm olmalıdır.

- Tüplerin mülkiyeti tedarikçi firmaya ait olup Boşalan tüpler gaz tedarikçisi firmaya geri iade edilecektir.

- Tüplerin üzerinde dolum tarihi ve son tüketim tarihi yazılı olmalıdır.

- Gaz medikal gaz sınıfına dahil edilmiş olup Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen gaz üretimi ve dolumu izin belgesine sahip olmalıdır.

- Her 20 lt’lik  gaz için 3 adet pediatrik, 3adet yetişkin Nitrik oksit seti ücretsiz temin edilecektir.

- Nitrik oksit seti, nitrik oksit sistemi ile Birimde kullanılan tüm ventilatör cihazlar arasında uyum sağlayacak parçaları içermeli ve sorun oluşturmamalıdır

43 NOLU KALEM

Yenidoğan Akış Sensörü Teknik Şartnamesi

- Ürün hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka Babylog VN600 model yeni doğan ventilatörlerin orijinal parçası olmalıdır.

- Ürün akış sensörü Y parçasına ve akış sensörlü ISO 15 parçaya uyumlu olmalıdır.

- Ürün 5’li paketlerde satılmalıdır.

- Ürün sterilize ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.

- Sensöre 134 derecede buhar sterilizasyonu yapılabilmelidir.

- Sensör polisülfon (PSU) ‘den yapılmış olmalıdır.

- Sensörün takılacağı cihazın üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.

- Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

- Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.

- Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi ve ilgili cihaz için son 3 yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.

- Sensör üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.

- Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir.

44 NOLU KALEM

KAN GAZLARI KAPİLLER TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Kan gazları numunesi almak için kullanılacak olan Kapiller Tüpler antikoagülan olarak tüm elektrolit( Na ,K,Cl,İyonize Ca) parametreleri dengelenmiş,yüksek konsantrasyonlu,liyofilize(kuru)heparin ihtiva etmelidir.

2-Kapiller tüpler en az 70 Ul balans edilmiş liyofilize(kuru)heparin içermeli ,110 ul kan alabilmelidir.Hava girmesini önleyici kapaklar ve kanın pıhtılaşmasını önleyici magnetler ve kapiler tüpler için pıhtı tutucu bir set halinde verilmelidir.

3-Kullanılan elektrolit değerleri dengelenmiş yüksek konsantrasyonlu kuru heparin kan örneği ile karışınca derhal eriyerek antikoagulan etkisini göstermelidir.Liyofilize (kuru)heparin kimyasal olarak dengelenmiş olmalı ve kan örneğinin Ph,elektrolit (Na,K,Cl,İyonize Ca),gaz ve co-oximetre değerlerini etkilememelidir.

4-UBB Belgesine sahip olmalıdır.

5- Kapiller tüpler hastanemizde kullanılan cihazlar ile tam uyumlu olmalıdır. Verilen teklifler değerlendirilmeden numune görüp değerlendirilecektir.

6-Tüplerle beraber tüp içi mıknatıs verilecektir.

45-46-47 NOLU KALEM

ENTÜBASYON TÜPLERİ (BALONSUZ) (No: 2,5-3 -3,5- ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.

2. Tüpler anatomik yapıya uygun olmalıdır.

3. Tüp polivinil klorür PVC den yapılmış olmalıdır.

4. Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır.

5. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.

6. Vücut içine giren kısmın seviyesini gösterir ölçü işaretleri olmalıdır. Tüp üzerinde 1’er cm aralıklarla derecelendirme olmalıdır.

7. Tüpün arkasında konnektör olmalıdır. İstenildiğinde çıkarılabilir özellikte olmalıdır.

8. Tüpün ucunda murphy deliği olmalıdır.

9. Balonlu tüplerde tüpün ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır. Balon şişirildiğinde yapışıklık olmamalı ve düzgün şişmelidir.

10. Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

11. Tüplerle birlikte istenilen tüpün içinden geçecek şekilde her 10 tüpe 1 adet stile verilmelidir.

12. Paket üzerinde Türkçe kullanım açıklaması olmalıdır.

13. Tüplerin tamamı şeffaf olmalı, lateks içermemelidir ve paket üzerinde lateks içermez ibaresi olmalıdır.

14. Paketlerin bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen medikal kâğıttan imal edilmiş olmalıdır.

15. Malzemelerden 3 er adet numune verilecektir.

16. Tüpün bağlantı noktası ventilatörlere ve ambulara adapte olacak ölçüde olmalıdır.

48  NOLU KALEM

FOTOTERAPİ GÖZ BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( NO:3)

1-Yenidoğanların fototerapi ışığından korunması amacıyla en üst düzeyde koruma sağlamalıdır.

2-Disposable olmalıdır.

3-Gözlere zararlı ışığı %100 bloke eden neopren materyalden göz-tamponu bulunmalıdır.

4- Geçirgen dokuması sayesinde bebeğin başına fototerapi ışığının erişimini engellememelidir.

5- Baş üzerinde kaymadan durmalı ve ayarlanabilir bantlar velcro (cırt bant) ile çıkmaması için tutturulabilmelidir.

6- Bebeğin cildini tahriş etmeyecek esnek, yumuşak ve latekssiz karbon materyalden imal edilmiş olmalıdır.

7- Küçük, orta ve büyük boy olmak üzere farklı boyutlarda üretilmiş olmalıdır.

49 NOLU KALEM

3F (PİCC LİNE) PERİFERİK YERLEŞİMLİ SANTRAL KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Yenidoğan ve çocuklarda periferik yoldan intravenöz olarak uzun süreli ilaç tedavisi ve parenteral beslenme yapılması amacı ile özel olarak imal edilmiş olmalıdır.

2-Özellikle 2Kg’dan büyük çocuklarda kullanılabilir özellikle olmalıdır.

3-Kateter vücutta uzun süreli bekleyebilecek ve damarı travmatize etmeyecek poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4-Kateter son derece fleksible olup prematüre bebeklerde bile kolaylıkla tolere edilebilmelidir.

5-Sistem yerleştirme işleminde kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde olmalıdır.Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.

6-Sistem içinde yer alan introducer,kırılabilir iğne olmalıdır.

7-Kırılabilir iğne çapı 17G 30mm olmalıdır.

9-Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.

10-Katater kalınlığı (3F) 19G uzunluğu ise kullanıcının isteğine göre 30 cm,  60 cm olmalıdır.

11-Katetar x-ray altında görüntülenebilmesi için  radyopak olmalıdır.

12-Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda ,  enjeksşyon ve infüzyon kolaylığı için mamul uzatma olamlıdır. Uzatma üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemp bulunmalıdır.

13-Uygulama kolaylığı sağlamak için kateter üzerinde derinlik markerları bulunmalıdır.

14-Kateterin distal ucunda kateterin tam olarak damardan çıkarıldığından emin olabilmek için siyh marker bulunmalıdır.

15- Kateter,steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

16-Ambalajlar üzerinde steril  tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miatlı olmalıdır.

17-Kateter CE ve ISO belgesine sahip olmalıdır.

18-Kateterin UBB kaydı olmalıdır.

19-Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir.

50 NOLU KALEM

PeriferikLong -LineKateter Teknik Özellikleri 2f

1-Yenidoğan ve çocuklarda periferal yoldan intravenöz olarak uzun süreli ilaç tedavisi ve parenteral beslenme yapılması amacı ile özel olarak imal edilmiş olmalıdır.

2-Özellikle 1 kg’dan büyük yeni doğanlarda ve çocuklarda kullanılabilir özellikte olmalıdır.

3-Kateter vücutta uzun süreli bekleyebilecek ve damarı travmatize etmeyecek poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4-Katater son derece fleksible olup prematüre bebeklerde bile kolaylıkla tolere edilebilmelidir.

5-Sistem yerleştirme işleminde kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde olmalıdır. Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.

6-Sistem içinde yer alan introducer, kırılabilir iğne olmalıdır.

7-Setin içerisinde ölçüm için 1 adet kağıt cetvel, 1 adet enjektör adaptörü, 1 adet kırılabilir iğne ve bir adet 2FR kateter bulunmalıdır.

8-Kateter kalınlığı 2FR (24G) uzunluğu ise 15cm ve 30cm olmalıdır. Kliniğin istediği uzunlukta teslim edilecektir.

9-Kırılabilir iğne dış çapı 1.0mm istenilen modele göre 2FR 15cm ve 30cm kateter için 20G; uzunluğu ise 21 veya 25mm olmalıdır.

10-Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.

11-Katater x-ray altında görüntülenebilmesi için radyopak olmalıdır.

12-Uygulama kolaylığı sağlamak için kateter üzerinde derinlik markerları bulunmalıdır.

13-Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

14-Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi, son kullanma tarihi, malzemeye ait uzunluk çap gibi bilgiler belirtilmiş olmalıdır.

15-Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miatlı olmalıdır.

16-Kateterin ÜTS kaydı olmalıdır.

17- Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir.

51  NOLUKALEM

KÜVÖZ DEZENFEKTAN ŞARTNAMESİ

- Kullanıma hazır olmalıdır,solüsyon orijinal ambalajında bulunmalı,üzerinde formülasyonu kullanım şekli üretim ve son kullanma tarihlerini belirtir Türkçe etiket olmalıdır

- Ürünler 1000 ml’lik ambalajlarda olmalı her solüsyon için manuel sprey aplikatörü verilmelidir.

- Orijinal raf ömrü en az 2(iki) yıl olmalıdır.Uyarı işaretleri ambalaj üzerinde gösterilmelidir.

- Cildi ve solunum yollarını tahriş eden alerjik reaksiyonlara yol açan toksik ve irritan etkisi olmamalı,hastaların bulunduğu ortamda dahi güvenle kullanılabilmelidir.

- Yüksek materyal uyumu olmalı, tıbbi, cerrahi aletlere, optik  sistemlere zarar vermemeli metal, plastik, cam malzemeleri olumsuz etkilenmemeli , fonksiyonunu bozmamalıdır.

- Kullanılan dezenfektan etkin maddesi/maddeleri Bakteriler ( Mycobacteriumtuberculosis, metisilin dirençli staphylococcusaureus, vankomisin dirençli enterekoklar ve çoğul dirençli enterokoklar ve çoğul dirençli gram-negatif basiller), candidaalbicans dahil  mantarlar , virüslere (HBV, HIV, HCV rotavirüs, dahil) karşı etkili olmalıdır

- Alkolsüz ve aldehitsiz formülasyon özelliğine sahip olmalıdır.Kokusuz ve renksiz olmalıdır.

- Uygulandığı yüzeyde dezenfaktan artığına bağlı leke ve artık bırakmadan,silme gerektirmeden kendiliğinden hızlı koruma özelliği olmalıdır.

- 30 saniye gibi hızlı etki süresine sahip olmalıdır.

- Yüklenici firma mabalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan ,hatalı ,bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz değiştirilecektir.

- Ürünler hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından değerlendirilecektir.

52 NOLU KALEM

.Pediatrik Transparan Adaptör (27MM)

- Adaptör renksiz transparan olmalıdır. Stoma cevresi gözlemlenebilmelidir.

- Adaptör Polyethylene ve Ethylenevenylacetate (EVA)’den mamul olmalıdır.

- Adaptör kalınlığı yaklaşık 1.0-1.4 mm olmalıdır.

- Adaptör ölçüsü 27 mm, kesilebilir alanı 0-25 mm olmalıdır.

- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden  Polymer ve Hidrocolloid yapışkana sahip olmalıdır

- Adaptör ince ve esnek olmalıdır, cilt kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.

- Güçlü yapışma özelliğine karşı cilde zarar vermeden kolayca çıkarılmalıdır.

- Keskin köşelere sahip olmamalı, yuvarlak kesimli olmalıdır.

- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalıdır.

- İçerdiği PH  değeri cilde yakın, dolayısıyla cilde dost olmalıdır.

- Adaptör üzerinde torbanın rahatlıkla takılabilmesi için içten raylı çıtçıtlı sistem ya da  plastik halka bulunmalıdır.

- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalı. Cilt kıvrımlarına uyum sağlamalı. Hasta hareketlerini kısıtlamamalıdır.

- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.

- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.

- Ürün orijinal kutularında teslim edilmelidir.

53 NOLU KALEM

Pediatrik Kilitli Torba Adaptörleri (40MM)

- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden  Polymer ve Hidrocolloroid yapışkana sahip olmalıdır.

- Birinci yapışkan (Hidrokolloroid= CMC+Pectin+Gelatin+Titanium oxid) yüksek nemlendirmeyi ve fazla nemi absorbe etmeyi sağlamalıdır.

- İkinci yapışkan (Polymer = Polyisobutylen + Styren-Isoprene-Styrene ) emniyetli yapışmayı sağlarken, torbanın cilt üzerinden herhangi bir yapışkan artığı bırakmadan; stoma çevresine  zarar vermeden çıkarılmasına izin vermelidir.

- Adaptör üzerinde bulunan halka LowDensity PolyEthylene’den mamul olmalıdır.

- Torba üzerindeki kilit halkasının gecebileceği özel sisteme sahip olmalıdır.

- Adaptör keskin köşelere sahip olmamalı, yuvarlak kesimli olmalıdır.

- Adaptörlerin kemer ile kullanılabilir modeli mevcut olmalıdır  bu modellerde adaptörün kilit halkasının geçtiği bölümünde kemer kulakçıkları olmalıdır.

- Adaptör çapı  Adaptör çapı 40 mm olmalı. 10 mm’den başlayıp 35 mm’ye kadar kesilebilir olmalıdır.

- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalıdır.

- İçerdiği PH  değeri cilde yakın, dolayısıyla cilde dost olmalıdır.

- Adaptör üzerinde torbanın rahatlıkla takılabilmesi için içten raylı çıtçıtlı sistem ya da  plastik halka bulunmalıdır.

- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalı. Cilt kıvrımlarına uyum sağlamalı. Hasta hareketlerini kısıtlamamalıdır.

- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.

- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.

- Ürün orijinal kutularında teslim edilmelidir.

54 NOLU KALEM

Özellikli Transparan Adaptör (50MM)

- Adaptör renksiz transparan olmalıdır. Stoma çevresi gözlemlenebilmelidir.

- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden  Polymer ve Hidrocolloid yapışkana sahip olmalıdır

- Birinci yapışkan (Hidrokolloid = CMC+Pectin+Gelatin+Titanium oxid)yüksek nemlendirmeyi ve fazla nemi absorbe etmeyi sağlamalıdır.

- İkinci yapışkan (Polymer = Polyisobutylen + Styren-Isoprene-Styrene )emniyetli yapışmayı sağlarken, torbanın cilt üzerinden herhangi bir yapışkan artığı bırakmadan; stoma çevresine  zarar vermeden çıkarılmasına izin vermelidir.

- Adaptör üzerinde bulunan halka (LowDensity PolyEthylene) den mamul olmalıdır

- Torba üzerindeki kilit halkasının gecebileceği özel sisteme sahip olmalıdır

- Adaptör ince ve esnek olmalıdır, cilt kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.

- Yapışkan barrier  merkezden dışa doğru stoma çevresinde oluşan fazla nemi, sızıntıyı absorbe edip hapsetmelidir.

- Absorbsiyon gerçekleştikçe adaptör şişerek beyaz renge dönüşmeli, bu özellikle adaptörün değişim zamanını belirlemeye yardımcı olmalıdır

- Güçlü yapışma özelliğine karşı cilde zarar vermeden kolayca çıkarılmalıdır.

- Minumum 48 saat ciltte kalabilmelidir.

- Keskin köşelere sahip olmamalı, yuvarlak kesimli olmalıdır.

- İsteğe göre adaptör halkasında bulunan kulakçık sayesinde kemer ile kullanılabilmelidir.

- Adaptör çapı   50 mm için; 10 mm – 45 mm arası kesilebilir,çaplara sahip olmalıdır

- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalıdır.

- İçerdiği PH değeri cilde yakın, dolayısıyla cilde dost olmalıdır.

- Adaptör üzerinde torbanın rahatlıkla takılabilmesi için içten raylı çıtçıtlı sistem ya da  plastik halka bulunmalıdır.

- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalı. Cilt kıvrımlarına uyum sağlamalı. Hasta hareketlerini kısıtlamamalıdır.

- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.

- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.

- Ürün orijinal kutularında teslim edilmelidir.

55 NOLU KALEM

# Pediatrik Adaptörlere Uyumlu Pediatrik Kolostomi ve İleostomi Torbası(27 MM)

- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden  Polymer ve Hidrocolloid yapışkana sahip adaptörlere uyum sağlamalıdır.

- Torbalar film yapısı 5 tabakadan oluşmalıdır:

EVA – Ethylene Vinyl Acetate

EVA – Ethylene Vinyl Acetate

PVDC – Poly Vinyl Dichloride

EVA – Ethylene Vinyl Acetate

EVA – Ethylene Vinyl Acetate

- Boşaltım sistemi; boşaltılabilir torbalarda , boşaltım çubuğu ya da klipslere  ihtiyaç duymadan kapatılabilir ve saklanabilir olmalıdır. Polyprophilene kulakçıklar sayesinde güvenle kapatılabilmeli ve gizlenebilmelidir

- Boşaltmalı torbalarda, torba boşaltım sistemi Polyethilen köpük ile desteklenmiş olmalı bu sayede  torba boşaltılırken boşaltım sistemi kontrol edilebilmelidir.

- Torbalar yüksek etkili filtre içermelidir.

- Filtre sayesinde torba gaz ile dolmamalı, filtrelenmiş gaz kokusuz dışarı çıkmalıdır.Torba balonlaşmamalıdır.

- Filtre Poyurethan (PU) köpük, gazın kokusunu önleyen kömür ve sızıntıyı önleyen gazı likitten ayıran teflon membran tabakaya sahip olmalıdır.

- Teflon membran tabaka filtrenin dışkı parçaları tarafından tıkanmasını engellemeli ve filtrede olabilecek sızıntıyı engellemelidir.

- Torba anatomik şekle uygun olmalıdır.

- Torbanın arka ve ön yüzeyi pamuklaşma yapmayan yumuşak örtü ile kaplı olmalıdır.

- Alttan boşaltma sistemine sahip olmalıdır.

- Torba üzerinde adaptöre rahatlıkla takılabilmesi için içten raylı çıtçıtlı sistem ya da  plastik halka bulunmalıdır.

- Torbalar, boşaltım çubuğu veya klipslerle veya torba üzerindeki birleşik güvenlik bandı ve kapama sistemi ile boşaltılabilir olmalıdır. Boşaltım çubuğu esnek olup hastayı rahatsız etmemelidir.Boşaltım çubuğu kapalı iken sızma ve taşmaya sebep olmamalıdır.

- Torba şeffaf olmalıdır. Gelen gaita görünmelidir.

- Torbalar vücudun hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde, cilt ile uyum içerisinde (flexible) olmalıdır.

- Torbaların vücuda yapışan hidrokolloid kısmı su geçirmez özellikte olmalıdır.

- Torbanın vücuda değen kısmında, terlemeyi önleyici astar olmalıdır.

- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.

- Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.

- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.

56 NOLU KALEM

Adaptörlere Uyumlu Pediatrik Kilitli Kolostomi ve İleostomi Torbası (40MM )

- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden Polymer ve Hidrocolloroid yapışkana sahip adaptörlere uyum sağlamalıdır.

- Torba üzerinde ABS (AcrylnitrilButadienStyrene) özel kilit ve PE (Polyethilene) kilit halkası sistemine sahip olmalıdır.

- Kilit sistemi sayesinde  karına baskı yapmadan torba adaptöre rahatça yerleşmelidir.

- Kilit sistemi emniyeti artıracağı gibi torbanın kolayca çıkarılmasını sağlamalıdır.Kilitlenme olduğunda duyulabilir ‘klik’ sesi çıkarmalıdır.

- Torba adaptöre takılı ve kilit sistemi açıkken, 360 derece kendi ekseni etrafında hasta yatış pozisyonuna göre çevrilebilmelidir.

- Alterna  yapışkan adaptörlere uyum sağlamalıdır.

- . Torba film yapısı en az 4 tabakadan oluşmalıdır.

- 1-EVA

- 2-PVDC

- 3-EVA

- 4-CPE

- Torbanın yapısı sesi,kokuyu,sıcaklık ve soğukluğu minimuma indirme özelliğine sahip olmalıdır. Torba film yapısında EVA (Ethylene-Vinyl Acetate)  1.ve 3.tabaka torbanın özelliği, 2 yapı PVDC (Polyvinylidichloride) gaz kokusuna karsı bariyer, CPE (ClorinPolyethylene) torba dısındaki tabaka - sesi azaltan bölümü oluşturmalıdır.

- Her torbanın boşaltım sistemi için bir adet köpük yapıda (Polypropylene-Stearate approx 20 %) yapışkanlı çubuğu bulunmalıdır.

- Boşaltım çubuğu esnek olmalı,cilt üzerinde hissedilmemelidir. Boşaltım çubuğu kapalı iken sızma ve taşmaya sebep olmamalıdır. Çubuk torbaya yapıştırılabilmelidir.

- Kullanıcı tercihine göre transparan ve opak renk seçenekleri olmalıdır.

- Torbanın cilde temas eden yüzeyi %100 polyester yumuşak bir astar ile kaplı olmalı, cildin hava almasını sağlamalı.

- 40mm çapa sahip pediatrik ölçülere uygun olmalıdır.

- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir

- Suya dayanıklı olmalı.

- Alttan boşaltma sistemine sahip olmalıdır.

- Torbalar vücudun hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde, cilt ile uyum içerisinde (flexible) olmalıdır.

- Torbaların vücuda yapışan hidrokolloid kısmı su geçirmez özellikte olmalıdır.

- Torbanın vücuda değen kısmında, terlemeyi önleyici astar olmalıdır.

- Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.

- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.

57 NOLU KALEM

# Adaptörlere Uyumlu Özellikli Kolostomi ve İleostomi Torbası (50 MM)

- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden  Polymer ve Hidrocolloroid yapışkana sahip adaptörlere uyum sağlamalıdır.

- Torba üzerinde ABS (AcrylnitrilButadienStyrene) özel kilit ve PE (Polyethilene) kilit halkası sistemine sahip olmalıdır.

- Kilit sistemi sayesinde  karına baskı yapmadan torba adaptöre rahatça yerleşmelidir.

- Kilit sistemi emniyeti artıracağı gibi torbanın kolayca çıkarılmasını sağlamalıdır.Kilitlenme olduğunda duyulabilir ‘klik’ sesi çıkarmalıdır.

- Torba adaptöre takılı ve kilit sistemi açıkken, 360 derece kendi ekseni etrafında hasta yatış pozisyonuna göre çevrilebilmelidir.

- Boşaltım sistemi; boşaltılabilir torbalarda , boşaltım çubuğu ya da klipslere  ihtiyaç duymadan kapatılabilir ve saklanabilir olmalıdır. Polyprophilene kulakçıklar sayesinde güvenle kapatılabilmeli ve gizlenebilmelidir

- Boşaltmalı torbalarda, torba boşaltım sistemi Polyethilen köpük ile desteklenmiş olmalı bu sayede  torba boşaltılırken boşaltım sistemi kontrol edilebilmelidir.

- Torbalar yüksek etkili filtre içermelidir.

- Filtre sayesinde torba gaz ile dolmamalı , filtrelenmiş gaz kokusuz dışarı çıkmalıdır. Torba balonlaşmamalıdır.

- Filtre Poyurethan (PU) köpük, gazın kokusunu önleyen kömür ve sızıntıyı önleyen gazı likitten ayıran teflon membran tabakaya sahip olmalıdır.

- Teflon membran tabaka filtrenin dışkı parçaları tarafından tıkanmasını engellemeli ve filtrede olabilecek sızıntıyı engellemelidir.

- Torba anatomik şekle uygun olmalıdır.

- Boşaltım çubuğu kapalı iken sızma ve taşmaya sebep olmamalıdır.

- Torba film yapısı en az 4 tabakadan oluşmalıdır.

1-EVA

2-PVDC

3-EVA

4-CPE

- Torbanın yapısı sesi, kokuyu, sıcaklık ve soğukluğu minimuma indirme özelliğine sahip olmalıdır. Torba film yapısında EVA (Ethylene-Vinyl Acetate)  1.ve 3.tabaka torbanın özelliği, 2. yapı PVDC (Polyvinylidichloride) gaz kokusuna karsı bariyer, CPE (ClorinPolyethylene)torba dısındaki tabaka - sesi azaltan bölümü oluşturulmalıdır.

- Torbanın arka ve ön yüzeyi pamuklaşma yapmayan yumuşak örtü ile kaplı olmalıdır.

- Kullanıcı tercihine göre transparan ve opak renk seçenekleri ayrıca boşaltmalı ve boşaltmasız modelleri olmalıdır.

- Torba şeffaf olmalıdır. Gelen gaita görünmelidir.

- 50mm çapı olmalıdır.

- Torbalar vücudun hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde, cilt ile uyum içerisinde (flexible) olmalıdır.

- Torbaların vücuda yapışan hidrokolloid kısmı su geçirmez özellikte olmalıdır.

- Torbanın vücuda değen kısmında, terlemeyi önleyici astar olmalıdır.

- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.

- Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.

- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.

58 NOLU KALEM

PASTA

- İçeriğinde Partiel ester of poly(methyl vinylether malelcacid), vinypyrrolidone /

vinylacetate coppoyymer 1, 2-propandiol, alcohol, presentatives, SIO2, guar bulunmalıdır.

- Ciltteki ve stomadaki nemi emerek, peristomal bölgenin kuru kalmasını sağlamalıdır.

- Uygulamayla pasta üzerinde film oluşmalıdır.

- Cilt üzerine tatbik edildiğinde dış yüzeyinde oluşan film sayesinde kolaylıkla yayılıp şekillendirilmelidir.

- Kısa sürede kolayca uygulanabilmelidir.

- Ciltte herhangi bir artık bırakmadan torbanın yapışkanı ile birlikte ciltten ayrılmalıdır.

- Cilt etrafındaki kıvrımları, yara izlerini ve yüzey bozukluklarını doldurarak düz bir yapışma alanı sağlamalıdır.

- Cilt ile torba veya adaptör arasında sızdırmazlık sağlamalıdır.

- Her çeşit torba ve yapışkan türü ile kullanılabilir olmalıdır.

- 60 gr’ lık tüplerde satışa sunulmalıdır.

- 12 adetlik kutularda sunulmalıdır.

59-60-61 NOLU KALEM

Enjektör ürün özellikleri;

- Enjektör, lateks ve DEHP içermemelidir.

- Enjektör, PVC içermemelidir.

- Enjektöre entegre edilmiş en az  15 partikül filtreli aspirasyon kanülü olmalıdır.

- Enjektör, dereceleri enjektör üzerinden rahat okunabilir ve silinmeye dayanıklı işaretli olmalıdır.

- Enjektör, luer-lock bağlantılı olmalıdır.

- Enjektör, 10-20-50 ml olmalıdır.

- Enjektör, turuncu renkte yarı-transparan olmalıdır.

- Enjektörlerin piston arkası tüm perfusor cihazlarına uyacak şekilde imal edilmiştir.

- Enjektör ve setler kullanım sırasında sızdırmaya yol açmayacak ve en güvenli uygulamaya uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır..

- Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

- Uluslarası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Teslim edilecek enjektör ve line’ların UBB kodları farklı olmalıdır.

- Teklifin değerlendirilmesinde numuneler denenecektir.

62 NOLU KALEM

# Line ürün özellikleri ;

- Line, 150 cm uzunluğunda olmalıdır. 2.Line, yarı-transparan olmalıdır.

- Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

- Uluslarası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Teslim edilecek enjektör ve line’ların UBB kodları farklı olmalıdır.

- Ürünün rengi hava çıkışını ve sıvı geçişini gösterecek şekilde olmalıdır.

- Set en az 4 (dört) bar basınca dayanıklı olmalıdır.

- Perfüzör enjektörleri ile tam uyum sağlamalıdır. Set’in her iki ucu koruyucu kapaklı olmalıdır.

10-Set sorunsuz şekilde 72 saat kullanıma uygun olmalıdır.

11-Son kullanma tarihi yaklaşan Set’ler ve Üretim hasarlı set’lerin firma tarafından değişimi sağlanacaktır.

12-Teklifin değerlendirilmesinde numuneler denenecektir.

63 NOLU KALEM

VENTILATÖR CİHAZI FLOW SENSÖR KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Flow sensör kablosu hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger BABYLOG

model Ventilatör cihazları ile tam uyumlu çalışmalıdır, cihazın orjinal

parçası olmalıdır.

2. Teklif edilecek sensör orijinal ambalajında ve açılmamış olmalıdır.

3. Flow sensör kablosu cihaz üzerindeki yuvasına ve karta uygun olmalıdır.

4. Kabloyu yerine takmak için cihaz üzerinde herhangi bir modifikasyon

yapılmamalıdır.

5. Flow sensör kablosu fabrikasyon hatalara karşı 12 (on iki) ay süre ile

garantili olmalıdır. Firmalar teklif ekinde bunu sunmalıdır.

6. Teklif edilecek sensörün uygunluğu kullanacak bölüm ve Biyomedikal

birimi tarafından verilecektir, gerektiğinde cihazda denendikten sonra

uygunluğu verilecektir.

64 NOLU KALEM

FLOW SENSOR KABLOSU Teknik Şartnamesi

- Ürün hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka VN600 model yeni doğan ventilatörlerin orijinal parçası olmalıdır.

- Ürün akış sensörü ISO 15 parçaya uyumlu olmalıdır.

- Sensörün takılacağı cihazın üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.

- Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

- Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.

- Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi ve ilgili cihaz için son 3 yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.

- Kablo üretim hatalarına karşı 6 ay firma garantisi altında olmalıdır.

- Teklif edilecek sensör kablosunun uygunluğu kullanılacak bölüm ve biyomedikal birimi tarafından verilecektir. Gerektiğinde cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

65 NOLU KALEM

LEONİ PLUS VENTİLATÖR CİHAZI FLOW SENSÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Flow sensör Löwenstein marka Leoni / Leoni Plus yenidoğan ventilatör cihazına uyumlu olmalıdır.

- Flow sensör Y parçasının ucuna takılabilir özellikte olmalıdır.

- Flow sensör her solunumda ölçüm yapabilecek kabiliyette olmalıdır.

- Flow sensör girişi cihaza ait flow sensör kablosunun yuvasına tam oturacak şekilde olmalıdır.

- Flow sensördeki ölü boşluk 0.6 ml ‘den daha büyük olamamalıdır.

- Flow sensör 134 derecede 5 – 10 dakika arasında buhar otoklav işlemi görebilmelidir.

- Flow sensör üretici firmanın orijinal ürünü olmalı ve Leoni Plus ventilatör ile aynı marka olmalıdır.

- Bölümümüz tarafından gerekli  Flow sensör uygunluğu için numune istenecektir. Numune görüldükten sonra uygunluk verilecektir.

66 NOLU KALEM

FlowSensör Kablosu Teknik Şartnamesi

- FlowSensör kablosu Leoni Plus yenidoğanventilatörü girişine uygun olacaktır.

- Flowsensör kablosunun sensör ucu orijinal flowsensör girişi ile uygun olacaktır. Sensör dişlileri güvenlik amaçlı korumlı yuvaya oturmalıdır.

- Flowsensör kablosu en az 2 metre uzunluğunda olmalıdır.

- Flowsensör kablosu üretici firmanın orijinal ürünü olmalıdır.

- Bölümümüz tarafından flowsensör kablosu uygunluğu için numune istenecektir.

67 NOLU KALEM

CİLT ISI PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teklif edilen prob, hastane bünyesinde kullanılan OKUMAN marka açık yataklara uyumlu ve orijinal parçası olmalıdır.

- Teklif edilen prob çok kullanımlık(reusable) olmalıdır.

- Cild temas yüzeyi çapı 8 mm den büyük olmamalıdır.

- Prob uzunluğu 120 cm den kısa olmamalıdır.

- Cihaz orijinal ambalajında üretici firma bilgileri, ürün bilgileri etiket üzerinde yazılı olmalıdır.

- Ürüne ait ÜTS kaydı bulunmalıdır.

68 NOLU KALEM

FLOW SENSÖR AKIŞ SENSÖRÜ KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sensör hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka Babylog VN600 model ve yenidoğan ventilatörlerinde kullanıma uygun ve cihazın orijinal parçası olmalıdır.

- Sensör sterilize ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.

- Sensöre 134 derecede buhar sterilizasyonu yapılabilmelidir.

- Sensör polisülfon (PSU)’dan yapılmış olmalıdır.

- Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

- Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır. Toplama parçalardan oluşmamalıdır.

- Firmalar satmış oldukları ürün ile ilgili cihaz için son 3 yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.

- Sensör üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.

69 NOLU KALEM

OKSİJEN SATURASYON PROBU TEKNİK ŞARTNAME

1. Kablo Yapısı:

1.1. Kablo, 8-pin ile 9-pin D-Sub arayüz bağlantısına sahip adaptör kablosu olacaktır.

1.2. Kablo, esnek ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup, uzun süreli kullanımda dahi

dayanıklılık göstermelidir.

1.3. Kablo izolasyonu, dış etkenlere karşı koruma sağlamak için yüksek kaliteli bir

malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2. Elektromanyetik Uyumluluk:

2.1. Kablo, elektromanyetik parazitlere karşı korumalı olmalıdır.

3. Uyumluluk:

3.1. Kablo, Philips marka hasta monitörleri ile tam uyumlu olmalıdır.

3.2. Kablo, Nellcor™ Spo2 standardını sağlamalıdır.

3.3.Sağlanan ürün monitör üreticisi ile aynı marka ve orijinal olmalıdır.

4. Teknik Detaylar:

4.1. Bağlantı Noktaları:

● 4.1.1. 8-Pin Konnektör: Yüksek iletkenlik ve düşük temas direncine sahip olmalıdır.

● 4.1.2. 9-Pin D-Sub Konnektör: Metal kaplama ile güçlendirilmiş standart D-Sub 9-pin arayüz olmalıdır.

4.2. Kablo Uzunluğu: 3 metre (9.8 feet) olmalıdır.

4.3. Malzeme: Dış kaplama PVC, iç iletkenler bakır olmalıdır.

4.4. Ağırlık: Maksimum 300 gram olmalıdır.

5. Garanti:

5.1. Kablo, en az 2 yıl süreyle üretici/tedarikçi garantisi altında olmalıdır.

70 NOLU KALEM

# KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU ŞARTNAMESİ

# 1-Kemik iliği Aspirasyonu iğnesinin yapısı kemiğe ve ilik boşluğuna kolay ve hızlı                                                                                                                                girebilecek şekilde olmalı.

2-Kemik İliği Aspirasyonu iğnesinin girişim sırasında basıncın kolay uygulanması için   iğnenin    sapı avuç içiyle kavrayabilecek şekilde olmalı.

3-Kemik İliği Aspirasyonu iğnesinde çocuklarda güvenli girişim yapılabilmesi için derinliği ayarlayıcı bulunmalı gerekirse bu ayarlayıcı çıkartılabilmelidir.

4-Kemik İliği Aspirasyonu iğnesinin enjektöre bağlanabilmesi için arka ucu luer lock konnektörlü olmalıdır.

5-Kemik İliği Aspirasyonu iğnesinde 16G ölçülerinde olmalı.

6-Steril ve diposable olmalı.

7-Kemik İliği Aspirasyonunu güvenli yapabilmek için iğne stilesi tutamağı dış kanal tutamağına kilitlenebilmelidir.

8-Paketin içinde iğne ile birlikte luer cap  bulunmalı.

9-Teklif edilen ürüne ait numuneler ile birlikte ayrıntılı teknik bilgilerini içeren orijinal katalogları verilmelidir.

10-Tekliflerin uygunluğu, orijinal katalog bilgileri ile numunelerin ilgili birim tarafından görülmesinden sonra verilecektir.

11-Ürün T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve üründe "Sağlık Bakanlığı onaylıdır" ibaresi olmalıdır.

12- Ürün miyadı teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

71 NOLU KALEM

TANSİYON MANŞONU NO:6

1- Polyester  materyal olmalı

2- Sıkı ve mükemmel uyum sağlamalı ve ölçümleri doğru yapabilmeli

3- Terleme ve yara yapmamalı.Deforme olmamalı

4- Boy 29 cm, En 8.6 cm olmalı

5- Ölçüler (Range) 15-22 cm olmalı

6- Su ve Ter geçirmemeli, Renk değiştirmemeli

7- Cırt bantlar dikilmiş olmalı

8- UBB kaydı olmalı

9- Tekli ve çiftli hortum seçenekleri olmalı

10- Her manşon üzerinde hastane monitörlerine uygun konnektör olmalı

11- Tek hasta kullanımlık olmalı

72 NOLU KALEM

TANSİYON MANŞONU NO:8

1) Polyester Kumaş  olmalı

2) Sıkı ve mükemmel uyum sağlamalı ve ölçümleri doğru yapabilmeli

3) Terleme ve yara yapmamalı.Deforme olmamalı

4) Boy 46,3 cm, En 13.4 cm olmalı

5)  Ölçüler (Range) 24-32 cm olmalı

6) Su ve Ter geçirmemeli, Renk değiştirmemeli

7) Cırt bantlar dikilmiş olmalı

8) Tekli ve çiftli hortum seçenekleri olmalı

9) Her manşon üzerinde hastane monitörlerine uygun konnektör olmalı

10) Tek hasta kullanımlık olmalı

11) UBB kaydı olmalı

73 NOLU KALEM

TANSİYON MANŞONU NO:9

1- Polyester Kumaş  olmalı

2- Sıkı ve mükemmel uyum sağlamalı ve ölçümleri doğru yapabilmeli

3- Terleme ve yara yapmamalı.Deforme olmamalı

4- Boy 51,5 cm, En 14.5 cm olmalı

5- Ölçüler (Range) 25-35 cm olmalı

6- Su ve Ter geçirmemeli, Renk değiştirmemeli

7- Cırt bantlar dikilmiş olmalı

8- UBB kaydı olmalı

9- Tekli ve çiftli hortum seçenekleri olmalı

10- Her manşon üzerinde hastane monitörlerine uygun konnektör olmalı

11- Tek hasta kullanımlık olmalı

74 NOLU KALEM

TANSİYON MANŞONU NO:7

1- Polyester Kumaş  olmalı

2- Sıkı ve mükemmel uyum sağlamalı ve ölçümleri doğru yapabilmeli

3- Terleme ve yara yapmamalı.Deforme olmamalı

4- Boy 39 cm, En 12 cm olmalı

5- Ölçüler (Range) 17-25 cm olmalı

6- Su ve Ter geçirmemeli, Renk değiştirmemeli

7- Cırt bantlar dikilmiş olmalı

8- UBB kaydı olmalı

9- Tekli ve çiftli hortum seçenekleri olmalı

10- Her manşon üzerinde hastane monitörlerine uygun konnektör olmalı

11- Tek hasta kullanımlık olmalı

75 NOLU KALEM

EEG PASTASI TEKNİK ŞARTNAME
1. EEG pastası elektrodlar ile cilt arasındaki kontaks rezistansındaki konduktiviteyi arttırarak, EEG kaydıyla artifaktları engelleyecek özellikte olacaktır.
2. EEG pastası yüksek oda sıcaklığında ve ateşi olan hastalarda en iyi şekilde yapışma özelliği olacaktır.
3. EEG pastası terleme ve elektrodların cilt yüzeyinden ayrılmasını engelleyecek özellikte olacaktır.
4. EEG pastası kullanımından sonra ayrıca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç göstermeyecektir.
5. Kullanımdan sonra elektrodlarda kalan pastaların suda kolay bir şekilde temizlenmesi için suda kolay çözünebilecektir.
6. Kokusuz, opak ve alerjik yapmayacak özellikte olacaktır.
7. Teklif veren firmalardan numune istenerek uygunluğu test edilerek karar verilecektir.

76 NOLU KALEM

BİBERON ŞARTNAMESİ

1-Cam şişe ve yüksek saflıkta organik maddeden yapılmış olmalıdır.

2-125 ml..ölçüsünde olmalıdır.

3-Buzdolabında soğutmaya dayanıklı olmalıdır.

4-Yüksek ısıya  dayanıklı olmalıdır.

5-BPA  içermeyen maddeden yapılmış olmalıdır.

77 NOLU KALEM

Distile Su (Steril – 1000 ml) (Cam Şişe) Teknik Şartnamesi

1- Steril olmalıdır.

2-Distile olmalıdır.

3-Üzerinde steriloldugu tarih ve son kullanma tarihi yazmalıdır.

4-1 litrelik ambalajlarda olmalıdır

5-Kapak kısmı serum seti takmaya uygun olmalıdır.

6-Numuneler mutlaka gösterilmelidir.

78 NOLU KALEM

DİFFÜZÖR MASKE PEDİATRİK

- Maske ile düşük flowlarda  ve hızlı nebul verilebilmelidir.

- Çocukların yüz anatomisine tam uyumlu olmalı ve kaçak yapmamalıdır.

- Maske altında nebul haznesinin takılabileceği  konnektör olmalıdır.

- Konnektörün iç kısmında konik difüzör yapı olmalı ve ilacı efektif olarak  ve 90 derece de vermelidir.

- Maskenin nebul haznesinin  girişi kendi etrafında 360 derece dönebilmelidir.

- Maske ile oksijen bağlantısını sağlayan  215 (± 30) CM uzunluğunda, şeffaf oksijen bağlantı hortumu olmalıdır.

- Maske üzerinde, sadece ağız kısmında boşluk olmalı ve gözlere ilaç gitmesini önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Maske üzerinde, aspirasyon  imkanı sağlayacak boşlukları olmalıdır.

- Maske içerisinde sıvı ilaçları vermek için ilaçların içine konulacağı haznesi olmalıdır.

- Hazne ve maske, düşük flowlarda dahi kısa sürelerde yüksek ilaç çıkışı sağlamalıdır.

11. Maske ilgili klinik de denenerek uygunluk verilecektir.

12. Ürünün UBB veya UTS kaydı olmalıdır.